Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2014 թվականի   սեպտեմբերի  11-ի

N  60- Ն    հրամանի

ԻՈՆԱՑՆՈՂ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԳԵՆԵՐԱՑՆՈՂ, ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ, ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

N 2.1.7.019-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Իոնացնող, այդ թվում գեներացնող, ճառագայթման աղբյուր համարվող արտադրանքին, արտադրատեսակներին, ինչպես նաև ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող արտադրատեսակներին և ապրանքներին ներկայացվող սանիտարական կանոնները և նորմերը (այսուհետ՝ սանիտարական կանոններ)  սահմանում են իրենց բաղադրության մեջ իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներ ունեցող (այսուհետ՝ ԻՃԱ), կամ մարդկանց ճառագայթահարման մակարդակների վրա ազդող արտադրանքի հետ ցանկացած տեսակի գործողություններ կատարելու դեպքում բնակչության ճառագայթային (ռադիացիոն) անվտանգության ապահովման նորմերը և պահանջները։

2. Բնակչության ռադիացիոն անվտանգություն՝ մարդկանց ներկա և ապագա սերունդների առողջության համար վնասակար իոնացնող ճառագայթման ազդեցությունից պաշտպանվածության ընդունելի մակարդակի ապահովումը՝ ԻՃԱ պարունակող արտադրանքի բոլոր տեսակներին և դրա օգտագործման պայմաններին ներկայացվող այն պահանջների կատարումը ապահովելով, որոնց դեպքում բացառվում է մարդկանց առողջության վրա իոնացնող ճառագայթման վնասակար ազդեցության անթույլատրելի ռիսկը ինչպես ներկայում, այնպես էլ ապագայում։

3. ԻՃԱ պարունակող, ԻՃԱ–ի հետ աշխատանքի համար նախատեսված կամ մարդկանց ճառագայթահարման բաժնեչափերի վրա ազդող արտադրանքի բոլոր տեսակները պետք է բավարարեն ռադիացիոն անվտանգության պահանջները՝ ապահովեն բնակչության ռադիացիոն անվտանգությունը՝ արտադրանքի համապատասխան տեսակի հետ գործողություններ կատարելու կանոնները պահպանելու դեպքում։ Արտադրանքին ներկայացվող պահանջները սահմանող թվային ցուցիչների կոնկրետ արժեքները կարող են զգալիորեն կախված լինել այդ արտադրանքի հետ գործողություններ կատարելու սահմանված կանոններից։

4.Տեխնածին ԻՃԱ պարունակող արտադրանքի ցանկացած տեսակները, դրանց հետ գործողություններ կատարելուն ներկայացվող սահմանված պահանջները պահպանելու դեպքում, պետք է ապահովեն ինչպես ճառագայթահարվող անձանց բոլոր կատեգորիաների տեխնածին ճառագայթահարման տարեկան բաժնեչափերի սահմանափակումը սահմանված բաժնեչափից ոչ ավելի, այնպես էլ աղյուսակ 1-ում նշված սանիտարահամաճարակաբանական  պահանջները։

ԳԼՈՒԽ 2. ԻՈՆԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՓԱԿ ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ԵՎ  ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ. ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏՈՒԿ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

5. Իոնացնող ճառագայթման փակ ռադիոնուկլիդային աղբյուրներ և ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող արտադրանքի, ռադիոակտիվ նյութեր տեղափոխելու համար հատուկ նախատեսված տրանսպորտային միջոցների Մաքսային Միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի  (այսուհետ՝ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ)  ծածկագրերն են՝ 2844, 8709 19, 9022: Փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ–ը պետք է ապահովեն դրանց մեջ պարունակվող ռադիոնուկլիդների ապահով հերմետիզացիան և բացառեն աղբյուրի սահմաններից դուրս գալու հնարավորությունը՝ դրա համար նախատեսված շահագործման պայմաններում։

6. Պետք է բացառվի փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ պարունակող արտադրատեսակների մակերևույթի մաքրվող ռադիոակտիվ  աղտոտումը։

7. Այն արտադրատեսակների կառուցվածքը, որոնք պարունակում են փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ, պետք է ապահովի, դրանց հետ գործողություններ կատարելու համար կանոնները պահպանելու դեպքում, մարդկանց ճառագայթահարման տարեկան բաժնեչափերը ճառագայթահարվող անձանց համապատասխան կատեգորիաների համար սահմանված բաժնեչափի սահմաններից ոչ ավելի։ Համարժեք բաժնեչափի հզորությունը ԻՃԱ–ով արտադրատեսակի աղբյուրի պաշտպանիչ բլոկի մակերևույթից 1 մ հեռավորության վրա չպետք է գերազանցի 20 մկԶվ/ժ-ը։

8. Ցանկացած արտադրատեսակները, որոնք պահանջում են 1 մ հեռավորության վրա 2 մԳռ/ժ–ից ավելի բաժնեչափի հզորություն ստեղծող փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ–ի փոխաբեռնում, պետք է համալրվեն անձնակազմի ռադիացիոն անվտանգությունը ապահովող փոխաբեռնում իրականացնող հատուկ սարքավորումներով։

9. Փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ–ի և ռադիոակտիվ նյութերի փոխադրումը պետք է իրականացվի հատուկ տրանսպորտային փաթեթավորման լրակազմերում, որոնք ապահովում են անձնակազմի և բնակչության ռադիացիոն անվտանգությունը ինչպես փոխադրման բնականոն պայմաններում, այնպես էլ հնարավոր տրանսպորտային վթարների դեպքում ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 2-ում:

ԳԼՈՒԽ 3. ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

10. Ռադիոիզոտոպային սարքավորումների (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը՝ 9022)  կառուցվածքը (այսուհետ՝ ՌԻՍ) պետք է նախատեսի՝

1) բլոկում աղբյուրի դիրքի մասին տեղեկացնող սարքերի առկայությունը («աշխատանք» կամ «պահպանություն» վիճակ),

2) ճառագայթման ուղիղ փնջի ելքը աղբյուրի բլոկի սահմաններից փակելու և ճառագայթման մակարդակները մինչև կանոնակարգված մեծությունները նվազեցնելու հնարավորութունը՝ այն դեպքում, երբ աղբյուրը գտնվում է «պահպանություն» դիրքում,

3) աղբյուրի ապահով ֆիքսումը «աշխատանք» և «պահպանություն» դիրքերում, որը բացառում է աղբյուրի «պահպանություն» դիրքից «աշխատանք» դիրք անցնելու հնարավորությունը՝ առանց հատուկ բանալու օգտագործման, բայց թույլ է տալիս անարգել կերպով տեղափոխել այն «աշխատանք» դիրքից «պահպանություն» դիրք։

4) աղբյուրի մատչելիության անհնարինությունը՝ առանց հատուկ սարք կիրառելու կամ առանց արտադրողի կապարակնիքները վնասելու,

5) անշարժ ՌԻՍ–ի ապահով ամրացումը, որը բացառում է դրա չթույլատրված հանումը կողմնակի անձանց կողմից։

11. ՌԻՍ–ի աղբյուրի բլոկի ռադիացիոն անվտանգությունը պետք է ապահովի, դրա շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում, անձնակազմի և բնակչության ռադիացիոն անվտանգությունը։ ՌԻՍ–ի ռադիացիոն անվտանգության կառուցվածքը պետք է կայուն լինի մեխանիկական, քիմիական, ջերմաստիճանային և այլ ազդեցությունների նկատմամբ։

12. ՌԻՍ–ի (աղբյուրի բլոկի) արտաքին մակերևույթին պետք է զետեղված լինեն առնվազն 3,0 մ հեռավորության վրա հստակ տեսանելի ռադիացիոն վտանգի նշաններ,որոնք ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի  աղյուսակ 3-ում:

ԳԼՈՒԽ 4. ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ԱՐԱՏԱՑՈՒՅՑԵՐ

13. Գամմա ճառագայթման աղբյուրներով արատացույցերի (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը՝ 9022) համար պաշտպանիչ սարքերը պատրաստվում են ծանր մետաղներից (աղքատացված ուրան, վոլֆրամային համաձուլվածքներ, կապար, պղինձ, պողպատ, թուջ և այլն), իսկ նեյտրոնային աղբյուրներով արատացույցերի համար՝ ջրապարունակ նյութերից (պոլիէթիլեն, պարաֆին և այլն)։ Պաշտպանության առավել օպտիմալ ձևը՝ ոլորտային և գլանային։ Արատացույցի պաշտպանության մեջ չի թույլատրվում ներքին թերությունների առկայությունը, որոնք նվազեցնում են դրա պաշտպանիչ հատկությունները։

14. Ոչ աշխատանքային դիրքում ԻՃԱ–ը պետք է գտնվեն արատացույցի պաշտպանիչ բեռնարկղում։

15. Արատացույցերի կառուցվածքում պետք է հաշվի առնվեն պահպանության դիրքում ճառագայթման աղբյուրի ապահով ֆիքսման համար հատուկ սարքերը, ինչպես նաև այն սարքերը, որոնք բացառում են աղբյուրի անթույլատրելի մատչելիությունը կողմնակի անձանց համար։

16. Արատացույցերի կառուցվածքը պետք է ապահովի դրանց կայուն լինելը մեխանիկական, ջերմաստիճանային և մթնոլորտային ազդեցությունների նկատմամբ, ապագործունացումը և ռադիացիոն անվտանգությունը հրդեհի դեպքում, ինչի համար դյուրահալ նյութերը տեղադրում են դժվարահալ նյութերից պատյանների մեջ, որոնք բացառում են պաշտպանիչ նյութի հալումը կամ աղբյուրի տեղաշարժումը պահպանության դիրքից։

17. Արատացույցերի կառուցվածքը պետք է նախատեսի հատուկ սարքեր՝ պահպանության դիրքում գտնվող ճառագայթման աղբյուրի հեռավար տեղափոխման կամ փակաղակի փակման համար, ինչպես նաև այդ գործողության հարկադիր կատարման համար՝ արատացույցի հոսանքազրկման, աղբյուրի ուղղորդ լարում մնալու կամ ցանկացած այլ վթարի դեպքում։

18. Արատացույցերը պետք է սարքավորվեն ազդանշանման համակարգերով (էլեկտրական, մեխանիկական, գունային, ռադիոչափական, ձայնային), որը միանում է ճառագայթման աղբյուրը աշխատեցնելու դեպքում։ Ազդանշանային գունային համակարգի դեպքում աղբյուրի աշխատանքային դիրքին համապատասխանում է կարմիր գույնը, միջանկյալ դիրքին՝ դեղինը, իսկ պահպանության դիրքին՝ կանաչ գույնը։

19. Անվտանգության մեխանիկական համակարգը տեղադրված է արատացույցերի ռադիացիոն գլխիկների վրա, իսկ էլեկտրական կամ ռադիոչափական համակարգը՝ ղեկավարման պուլտերի վրա։

20. Գամմա ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը ճառագայթման աղբյուրով արատացույցի պաշտպանիչ բլոկի մակերևույթից 1 մ հեռավորության վրա, այն դեպքում, երբ ճառագայթման աղբյուրը գտնվում է պահպանության դիրքում, չպետք է գերազանցի 20 մկԶվ/ժ–ը, նեյտրոնային աղբյուրով արատացույցի համար դա համապատասխանում է արագ նեյտրոնների հոսքի խտությանը 15 սմ-2 ս-1 -ից ոչ ավելի։

21. Կայունության պայմաններում շահագործվող արատացույցերի համար պաշտպանիչ տուփի պատերի մակերևույթին բաժնեչափի հզորությունը պետք է ապահովի տարածքի կարգավիճակին համապատասխանող ճառագայթահարվող անձանց կատեգորիայի ռադիացիոն անվտանգությունը։

22. Ստացիոնար արատացույցերի կառուցվածքը նախատեսում է մուտքի դռան ավտոմատ բլոկավորումը այն տարածքում, որտեղ տեղադրվում է արատացույցը, ճառագայթման աղբյուրի տեղափոխման կամ արատացույցի փակաղակի պտույտի մեխանիզմով, որը բացառում է անձնակազմի պատահական ճառագայթահարման հնարավորությունը մուտքի դուռը բացելիս։ Ղեկավարման պուլտը տեղադրվում է հարակից տարածքում, որը ապահովում է անձնակազմի պաշտպանությունը։

23. Գամմա արատացույցերը, որպես կանոն, ունեն կոլիմացնող սարքեր՝ տեղափոխվող և շարժական՝ ներկառուցված կամ փոխովի կոլիմատորներով, ստացիոնար՝ կարգավորվող ստոծանիով կամ փոխովի կոլիմատորներով։ Թույլատրվում է առանց կոլիմատորների տեղափոխվող գամմա արատացույցերի պատրաստումը։

24. Արատացույցերի արտաքին մակերևույթների մաքրվող ռադիոակտիվ աղտոտումը չպետք է գերազանցի 10 բետա մասնիկը (սմ2 . րոպե )։

25. Արատացույցերի պաշտպանիչ բլոկի արտաքին մակերևույթի վրա պետք է լինի հստակ, արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ կայուն մականշվածք՝ արատացույցի անվանման, գործարանային համարի, ռադիոնուկլիդի և աղբյուրի ակտիվության թույլատրելի մեծության նշումով, որը տեսանելի է 1 մ հեռավորությունից, ինչպես նաև ռադիացիոն անվտանգության նշան։

26. Տեղափոխովի արատացույցերի կառուցվածքը ապահովում է դրանց առանձին հանգույցները ձեռքով փոխադրելու, տեղափոխելու հնարավորությունը՝ մեկ անձի համար 20 կգ–ից ոչ ավելի հաշվարկով։

27. Օգտվողներին մատակարարելու դեպքում արատացույցերը համալրվում են անհրաժեշտ պարագաներով և պահեստամասերով՝ ապարատի անձնագրում նշված ցանկին համապատասխան։ Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 4-ում:

ԳԼՈՒԽ 5. ՀՈՐԱՆՑՔԻ ՍԱՐՔԵՐ ՀՈՐԱՆՑՔԵՐԻ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԿԱՐՈՏԱԺԻ ՀԱՄԱՐ

28. Հորատանցքերի հանքակտրվածքների (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը՝ 2844, 9022) ռադիոչափական հետազոտությունների համար կարող են օգտագործվել փակ ռադիոնուկլիդային ԻՃԱ, որոնք բավարարում են անվտանգության պահանջները այն պայմաններում, որոնցում անցկացվում է հորանցքների կարոտաժը։

29. Աղբյուրների հետ աշխատանքի համար կիրառվող գեոֆիզիկական ապարատուրան պետք է բացառի աղբյուրները դրանում տեղադրելու կամ դրանից հանելու հնարավորությունը՝ առանց հատուկ մանիպուլյատորներ կիրառելու, որոնք ապահովում են աղբյուրի անվտանգ հեռավորությունը օպերատորի մարմնից։

30. Հեռավար աշխատանքի համար սարքերը և հարմարանքները պետք է ապահովեն աղբյուրը սմքելու և պահելու հնարավորությունը պաշտպանիչ սարքերից հանելու դեպքում, այն զոնդային սարքում տեղավորելը և ամրացնելը, զոնդային սարքը հորանցքի գործիքին միացնելը, հորանցքի սարքը պահպանելը և ուղղելը հորանցքի ելանցքում, ինչպես նաև հակառակ գործողություններ կատարելը։ Այդ ընթացքում պետք է կատարվեն անվտանգության պահանջները։

31. Աղբյուրները պահպանելու համար պաշտպանիչ սարքերը (որմնախորշերը, ջրհորները, սեյֆերը, բեռնարկղերը և այլն) պատրաստվում են այնպես, որ ապահովեն անձնակազմի ռադիացիոն անվտանգությունը աշխատանքի բոլոր թույլատրելի տեսակների դեպքում, և որպեսզի առանձին աղբյուրները դնելու կամ հանելու ընթացքում անձնակազմը չենթարկվի ճառագայթահարման մնացած աղբյուրներից։ Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 6-ում:

ԳԼՈՒԽ 6. ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ԱՐԱՏԱՑՈՒՅՑԵՐ

32. Ռենտգենային արատացույցերը (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը՝ 9022) պետք է համալրվեն բլոկավորման և ազդանշանման ապահով համակարգերով, որոնք ապահովում են անձնակազմի ռադիացիոն անվտանգությունը։

33. Ռենտգենային արատացույցերի ռադիացիոն անվտանգության համակարգում, որը բաղկացած է առանձին հանովի պաշտպանիչ բլոկերից, պետք է նախատեսված լինեն ցանկացած հանովի պաշտպանիչ բլոկի հեռացման կամ սխալ տեղադրման դեպքում բարձր լարվածությունը անջատելու համար բլոկավորման սարքեր։

34. Ռենտգենային արատացույցով ղեկավարման պուլտերի վրա նախատեսվում է լուսային ազդանշանման համակարգ, որը միանում է բարձր լարվածությունը միացնելու դեպքում և հանգում է լուսարկման ավարտից հետո։

35. Ռենտգենային արատացույցի կառուցվածքը պետք է բացառի դրա միանալու հնարավորությունը բլոկավորման և ազդանշանման համակարգերի անսարքության դեպքում և ապահովի այդ տեղեկության մուտքը ղեկավարման պուլտ։

36. Չթույլատրված օգտագործման հնարավորությունը բացառելու համար ռենտգենային արատացույցերը պետք է համալրվեն ապահով փականային սարքով, որը բացառում է դրանց միացման հնարավորությունը առանց հատուկ բանալու կիրառման։

37. Ճառագայթիչի բլոկի մակերևույթին պետք է լինի ռադիացիոն վտանգի նշան։ Ռենտգենային արատացույցերի բոլոր բլոկերը արտադրողի կողմից կապարակնքվում են այնպես, որ հնարավոր չլինի փոխել դրանց բնութագրերը, որոնք ազդում են անվտանգության վրա, առանց արտադրողի կապարակնիքը վնասելու.որը ներկայացված է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 5-ում:

ԳԼՈՒԽ 7. ՑԱԾՐ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՎ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

38.Ցածր էներգետիկ ռենտգենային ճառագայթման աղբյուրներով (այսուհետ՝ ՑԷՌՃ) և չօգտագործվող ռենտգենային ճառագայթման աղբյուրներով (այսուհետ՝ ՉՕՌՃ) արտադրատեսակների (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը՝ 9022) կառուցվածքը պետք է ապահովի անձնակազմի ռադիացիոն անվտանգությունը։ Բաժնեչափի հզորությունը բոլոր թույլատրելի կետերում ՑԷՌՃ–ով և ՉՕՌՃ–ով արտադրատեսակների արտաքին մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա չպետք է գերազանցի 3,0 մկԶվ/ժ-ը՝ դրանց ցանկացած թույլատրելի ռեժիմով աշխատելու դեպքում։

39.Պաշտպանիչ խցերի (պահարանների) դռները, արտադրատեսակների հանովի էկրանները (պատյանները), որոնցում տեղադրված են ՑԷՌՃ–ման և ՉՕՌՃ՝–ման աղբյուրները, պետք է սարքավորված լինեն պաշտպանիչ բլոկավորմամբ, որը անջատում է բարձր լարվածությունը՝ դռները բացելիս կամ էկրանները հանելիս։

40.ՑԷՌՃ–ման և ՉՕՌՃ–ման աղբյուրներով արտադրատեսակների կառուցվածքը պետք է նախատեսի այն տեխնիկական միջոցները, որոնք ապահովում են ճառագայթման դրանց պատյանի սահմաններից դուրս գալու նվազեցումը։ Սանիտարահամաճարակաբանական   պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 6-ում:

ԳԼՈՒԽ 8. ԻՈՆԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՄ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՐ, ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

41.ԻՃԱ պարունակող սարքերը, ապարատները և սարքավորումները (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը՝ 2844, 9022) կարող են թույլատրելի լինել բժշկական պրակտիկայում օգտագործելու համար՝ դրանք բժշկական նշանակության (կիրառման) համար արտադրատեսակների ռեգիստրում գրանցելու պայմանով և դրանց ռադիացիոն անվտանգության ոլորտի սանիտարական կանոններին համապատասխանելու մասին սանիտարահամաճարակաբանական եզրակացության առկայության դեպքում։

42.ԻՃԱ պարունակող, ախտորոշման հետազոտությունների համար նախատեսված սարքեր, ապարատներ և սարքավորումներ կիրառելը թույլատրվում է միայն հիվանդների առանձին արդյունարար բաժնեչափերի վերահսկման միջոցների պարտադիր կիրառման պայմանով։

43.Ռենտգեն ախտորոշիչ ապարատների (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը՝ 9022, 9022 12 000 0) անվտանգությունը ապահովում են տեխնիկապես հիմնավորված կոնստրուկտիվ լուծումներով և վտանգի մասին նախազգուշացնող միջոցներ կիրառելով։ Ապարատների կառուցվածքի մեջ պետք է նախատեսված լինի պաշտպանություն՝ էլեկտրական հոսանքի խփելուց, բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից, շարժվող մասերին հպվելուց, ռենտգենային ճառագայթման ազդեցությունից և մեխանիկական անկայունությունից։

44.Ապարատները պետք է անվտանգ լինեն դրանց համար տեխնիկական պայմաններով սահմանված պիտանիության ժամկետի ընթացքում։

45.Ռենտգեն ախտորոշիչ ապարատները պետք է ապահովեն անձնակազմի և բնակչության անվտանգությունը։

46.Ռենտգեն ախտորոշիչ ապարատների ռենտգենային ճառագայթիչները պետք է ունենան այնպիսի պաշտպանիչ սարքեր, որպեսզի փակ ելքի պատուհանի դեպքում և շահագործման վերաբերյալ փաստաթղթերում նշված պայմանների դեպքում ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը կիզակետային բծից ցանկացած ուղղությամբ 100 սմ հեռավորության վրա չգերազանցի 1,0 մկԶվ/ժ-ը։

47.Ռենտգեն ախտորոշիչ ապարատները պետք է ճառագայթիչի ելքի վրա ունենան ստոծանի կամ փողակ, որոնք սահմանափակում են աշխատող ճառագայթման փնջի չափերը մինչև անհրաժեշտ մեծությունը։

48.Ամրակալանի կալսատախտակի տակ տեղադրված ճառագայթիչով անշարժ ռենտգեն ախտորոշիչ ապարատների դարձման ամրակալանները պետք է համալրված լինեն դարձման պաշտպանիչ ծածկոցով՝ անձնակազմը ցրված ռենտգենային ճառագայթումից պաշտպանելու համար։

49.Ռենտգենային պատկերի տեսողական դիտման համար սարքի վրա տեղավորված կառավարման միջոցները պետք է տեղադրվեն օգտագործվող ճառագայթման փնջից դուրս կամ ունենան անձնակազմի ռադիացիոն անվտանգությունը ապահովող լրացուցիչ պաշտպանություն։

50.Անշարժ ռենտգեն ախտորոշիչ ապարատների կառուցվածքը, բացի մամոգրաֆիկական, ֆլյուորոգրաֆիական և ատամնաբուժական ապարատներից, պետք է նախատեսի կառավարման պուլտը ռենտգենային ճառագայթիչից առանձին, այլ տարածքում տեղադրելու հնարավորությունը։

51.Շարժական և տեղափոխովի ռենտգեն ախտորոշիչ ապարատների կառուցվածքը պետք է ապահովի լուսակայումը միացնելու և անջատելու հնարավորությունը՝ ռենտգենային ճառագայթիչի կիզակետից առնվազն 2,5 մ հեռավորության վրա։ Շարժական և տեղափոխովի ռենտգեն ախտորոշիչ ապարատների կառավարումը իրականացվում է ռենտգենոլոգիական հետազոտություն անցկացնելու վայրում՝ հանովի կառավարման պուլտի օգնությամբ, ռենտգենային ճառագայթիչից առնվազն 2,5 մ հեռավորության վրա։

52.Ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը անձնակազմի աշխատատեղերում և ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը հարակից տարածքներում, որտեղ չի սահմանափակվում բնակչությունից անձանց գտնվելը, պետք է հավասարեցվեն ապարատի ստանդարտ աշխատանքային ծանրաբեռնվածության արժեքներին: Սանիտարահամաճարակաբանական   պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 7-ում:

53.Սարքեր հիվանդների ռադիոնուկլիդային ախտորոշիչ հետազոտություններ անցկացնելու համար, որոնց վերաբերյալ պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 8-ում (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը 2844, 9022 12 000 0):

54.Հիվանդի մարմնում նրա օրգանիզմ ներարկված ռադիոդեղագործական պատրաստուկների բաշխումը արտացոլելու համար կիրառվում են գամմա-խցիկներ, միաֆոտոն էմիսիոն համակարգչային տոմոգրաֆներ կամ պոզիտրոն էմիսիոն տոմոգրաֆներ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 8-ում:

55.Կիրառվող արտացոլման միջոցների զգայունությունը պետք է թույլ տա ստանալ լիարժեք ախտորոշիչ տեղեկություններ՝ հիվանդների ճառագայթահարման նվազագույն բաժնեչափերի դեպքում սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 7-ում:

56. Ճառագայթային թերապիայի համար ապարատներ, որոնց նկատմամբ պահանջները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 9-ում (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը՝ 2844, 9022): Թերապևտիկ ապարատների անվտանգությունը ապահովում են տեխնիկապես հիմնավորված կոնստրուկտիվ լուծումներով և վտանգի  մասին նախազգուշացնող միջոցներ կիրառելով։ Ապարատների կառուցվածքի մեջ պետք է նախատեսված լինի պաշտպանություն՝ էլեկտրական հոսանքի խփելուց, բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից, շարժվող մասերին հպվելուց, ռենտգենային ճառագայթման ազդեցությունից և մեխանիկական անկայունությունից։

57.Ապարատները պետք է անվտանգ լինեն դրանց համար տեխնիկական պայմաններով սահմանված պիտանիության ժամկետի ընթացքում։

58.Թերապևտիկ ապարատները պետք է ապահովեն անձնակազմի և բնակչության անվտանգությունը.որը ներկայացված է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 9-ում:

59.Թերապևտիկ ապարատները պետք է նախագծված լինեն այնպես, որ ապահովված լինի անձնակազմի և բնակչության ռադիացիոն անվտանգությունը դրանց բնականոն օգտագործման, ինչպես նաև եզակի խախտումների դեպքում։

60.Ճառագայթման փնջի արձակման ղեկավարումը պետք է լինի այնպես, որ ճառագայթման փնջի արձակման համակարգի բնականոն աշխատանքի ցանկացած խախտման դեպքում արձակումը ավտոմատ դադարեցվի։

61.Ճառագայթային թերապիայի համար ապարատների կառուցվածքը պետք է նախատեսի կառավարման պուլտը ռենտգենային ճառագայթիչից առանձին, այլ տարածքում տեղադրելու հնարավորությունը, ինչպես նաև այդ ապարատները պետք է համալրված լինեն բլոկավորման և ազդանշանման համակարգերով,այդ պահանջները  ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 7-ում:

ԳԼՈՒԽ 9. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԶՆՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

62.Ճառագայթային զննման սարքավորումները (այսուհետ՝ ՃԶՍ) բաժանվում են երկու խմբի՝

1) ուղեբեռների և ապրանքների հսկման համար ռենտգենային սարքավորումները (այսուհետ՝ ՈՒԱՀՌՍ), որոնք իրենց կազմի մեջ ունեն մեկ կամ մի քանի մինչև 300 կՎ անոդային լարումով աշխատող ռենտգենային փողակներ,

2) տեսչական զննման արագացուցչային համալիրները (այսուհետ՝ ՏԶԱՀ), որոնք իրենց կազմում ունեն մեկ կամ մի քանի մինչև 10 ՄէՎ էներգիայով էլեկտրոնների արագացուցիչներ։

63.ՈՒԱՀՌՍ–ը բաժանվում են 3 տեսակի.

1) ՈՒԱՀՌՍ–ի 1–ին տեսակին են դասվում զննման անշարժ և շարժական սարքավորումները՝ զննման փակ խցիկով և ղեկավարման շարժական օբյեկտով, որը սկանավորվում է ճառագայթման մի կամ մի քանի փնջերով։ Զննման խցիկը պետք է շրջապատված լինի ռադիացիոն պաշտպանությամբ, որը ապահովում է անվտանգ աշխատանքային պայմաններ և բացառում է ճառագայթման ուղիղ փնջով մարդկանց ճառագայթահարման հնարավորությունը։

2) ՈՒԱՀՌՍ–ի 2–րդ տեսակին են դասվում զննման անշարժ և շարժական սարքավորումները զննման փակ խցիկով, որում տեղավորվում է հսկման օբյեկտը։ Այն զննվում է ռենտգենային ճառագայթման փնջով։ Զննման խցիկը պետք է շրջապատված լինի ռադիացիոն պաշտպանությամբ, որը ապահովում է անվտանգ աշխատանքային պայմաններ և բացառում է ճառագայթման ուղիղ փնջով մարդկանց ճառագայթահարման հնարավորությունը։

3) ՈՒԱՀՌՍ–ի 3–րդ տեսակին են դասվում տեղափոխովի սարքավորումները, որոնցում ռենտգենային ճառագայթման աղբյուրը չունի ստացիոնար, մշտական ռադիացիոն պաշտպանություն։ Անձնակազմի ճառագայթահարման սահմանափակումը իրականացվում է անձնակազմը ռադիացիոն առումով վտանգավոր գոտու սահմաններից հեռացնելու կամ հատուկ անհատական պաշտպանիչ կառույցներ օգտագործելու եղանակով։

64.Տարբերակվում է ՏԶԱՀ–ի երկու տեսակ՝

1) Առաջին տեսակի ՏԶԱՀ–ին են դասվում անշարժ և շարժական ՏԶԱՀ–ը՝ անշարժ ԻՃԱ–ով և շարժական հսկման օբյեկտով։

2) Երկրորդ տեսակի ՏԶԱՀ–ին են դասվում անշարժ և շարժական ՏԶԱՀ–ը՝ անշարժ հսկման օբյեկտով և շարժական ԻՃԱ–ով։

65. ՈՒԱՀՌՍ–ի 2–րդ տեսակի համար պետք է նախատեսված լինի բլոկավորում, որը բացառում է ռենտգենային խողովակին անոդային լարում մատակարարելու հնարավորությունը զննման բաց խցիկի դեպքում։ ՈՒԱՀՌՍ–ի 1-ին և 2–րդ տեսակների համար պետք է նախատեսված լինի բլոկավորում, որը բացառում է անոդային լարման մատակարարման հնարավորությունը հանված կամ սխալ տեղադրված հանովի պաշտպանիչ բլոկերի դեպքում (դրանց առկայության դեպքում)։ Բլոկավորումների կառուցվածքը պետք է բացառի դրանք անջատելու հնարավորությունը՝ առանց արտադրողի կապարակնիքները վնասելու, խախտելու։

66. Բլոկավորումների անսարքության դեպքում պետք է բացառվի սարքավորումը միացնելու հնարավորությունը։ Բլոկավորման և ազդանշանման համակարգի անսարքության մասին տեղեկությունը պետք է հասնի ղեկավարման պուլտին։

67. 1-ին և 2–րդ տեսակների ՈՒԱՀՌՍ–ում ռենտգենային ճառագայթումից պաշտպանությունը պետք է կոնստրուկտիվ կերպով մտնի սարքավորման կազմի մեջ և դրա շահագործման բոլոր հնարավոր պայմաններում ապահովի ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորության թուլացումը սարքավորման մակերևույթից 10 սմ հեռավորության վրա ցանկացած կետում մինչև 2,5 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի մակարդակ։

68. 1-ին տեսակի ՈՒԱՀՌՍ–ի զննման խցիկի մուտքը և ելքը, ռենտգենային ճառագայթման արտադրման դեպքում, պետք է փակվեն էլաստիկ պաշտպանիչ փականակներով կամ դռնակներով, որոնք թուլացնում են ցրված ճառագայթումը մինչև թույլատրելի մեծությունները։ Ռենտգենային ճառագայթման արտադրումը պետք է իրականցվի միայն վերահսկվող օբյեկտի կողմից վերահսկվող գոտին անցնելու ժամանակահատվածում։ Վերահսկման օբյեկտը տեղափոխող տրանսպորտյորի կանգ առնելու դեպքում ճառագայթման արտադրումը պետք է դադարեցվի։

69. 2-րդ տեսակի ՈՒԱՀՌՍ–ում վերահսկման օբյեկտի մուտքը և ելքը զննման խցիկ պետք է իրականացվի հատուկ պաշտպանիչ դռնակով։ Այն պետք է ունենա բլոկավորում, որը բացառում է ռենտգենային ճառագայթման արտադրման հնարավորությունը ոչ ամբողջությամբ փակ դռնակի դեպքում։

70.3-րդ տեսակի ՈՒԱՀՌՍ–ը պետք է ունենա հեռակառավարման պուլտ, որը ապահովում է ռենտգենային ճառագայթիչը միացնելու և անջատելու հնարավորությունը օպերատորի կողմից, որը գտնվում է ռադիացիոն առումով վտանգավոր գոտուց դուրս։

71.3–րդ խմբի ՈՒԱՀՌՍ–ի տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է պարունակեն տեղեկություններ ռադիացիոն առումով վտանգավոր գոտու կոնֆիգուրացիայի և չափերի մասին։

72.Շարժական ՏԶԱՀ–ը պետք է ունենան վարորդի և օպերատորի համար հատուկ խցիկներ, որոնք ապահովում են դրանցում գտնվող անձնակազմի ռադիացիոն անվտանգությունը ՏԶԱՀ–ի աշխատանքների ընթացքում։

73.Անշարժ ՏԶԱՀ–ի էլեկտրոնների արագացուցիչը պետք է տեղավորված լինի առանձին տարածքում (զննման սրահում), որը, ՏԶԱՀ–ի աշխատանքի ցանկացած թույլատրելի ռեժիմներում, ապահովում է հարակից վայրերում կամ տարածքում իոնացնող ճառագայթման մակարդակների թուլացումը մինչև թույլատրելի արժեքները (12 մկԶվ/ժ Ա խմբի անձնակազմի մշտական գտնվելու վայրերի համար, 24 մկԶվ/ժ անձնակազմի ժամանակավոր գտնվելու վայրերում, 0,12 մկԶվ/ժ ցանկացած այլ վայրերում և տարածքներում)։

74.Անշարժ ՏԶԱՀ–ի ղեկավարման պուլտը պետք է տեղավորված լինի զննման սրահից առանձին վայրում, որը ապահովում է անձնակազմի ռադիացիոն անվտանգությունը ՏԶԱՀ–ի աշխատանքի դեպքում։ Զննման սրահի մուտքի դուռը պետք է բլոկավորվի արագացուցիչի միացման համակարգով, այնպես, որ բացառվի անձնակազմի պատահական ճառագայթահարման հնարավորությունը։

75.Շինությունները (խցիկները), որտեղ տեղավորված են անձնակազմի աշխատատեղերը, պետք է համալրված լինեն ռադիացիոն իրավիճակի չընդհատվող հսկողության համակարգերով ՏԶԱՀ–ի աշխատանքի ընթացքում։

76.ՏԶԱՀ–ը պետք է համալրվեն շարժական ՏԶԱՀ–ի մատչելիությունը սահմանափակող գոտու և անշարժ ՏԶԱՀ–ի համար զննման սրահի տեսահսկման համակարգով։

77.ՏԶԱՀ–ը պետք է ունենա արագացուցիչի աշխատանքի մասին լուսային և ձայնային ազդանշանային համակարգ։

78.ՏԶԱՀ–ում պետք է նախատեսված լինեն բլոկավորումներ, որոնք բացառում են արագացուցիչի միացման կամ ճառագայթման արտադրման դադարեցման հնարավորությունը՝

1) վերահսկվող օբյեկտի տեսածրման պրոցեսի կանգ առնելու դեպքում,

2) զննման սրահի բաց դռների կամ պաշտպանիչ դարպասների դեպքում (անշարժ, ստացիոնար ՏԶԱՀ–ի համար),

3) անձնակազմի աշխատատեղերում ճառագայթման վերահսկողական մակարդակների գերազանցման դեպքում,

4) մատչելիությունը սահմանափակող գոտու սահմանները ինչ որ օբյեկտի կողմից հատելու դեպքում (շարժական ՏԶԱՀ–ի համար)

79.ՏԶԱՀ–ը պետք է ունենան լուսային ազդանշանային համակարգ (լուսանշանորդ), որը թույլատրում կամ արգելում է վերահսկվող օբյեկտի մուտքը հսկողության գոտի։

80.ՏԶԱՀ–ի հսկողության գոտում պետք է նախատեսված լինեն վթարային իրավիճակներում ճառագայթման արտադրումը անջատելու համար միջոցներ (կոճակներ, առձգիչներ և այլն)։

81.1-ին տեսակի շարժական ՏԶԱՀ–ը, որոնցում հսկողություն իրականացնելիս վերահսկվող տրանսպորտային միջոցի տեղափոխումը իրականացվում է դրա վարորդի կողմից, պետք է համալրված լինեն տեխնիկական միջոցներով, որոնք բացառում են ճառագայթման արտադրման հնարավորությունը այն դեպքում, երբ ավտոմեքենայի խցիկը գտնվում է հսկողության գոտում, և որոնք ապահովում են ճառագայթման, ուղղված փնջով ավտոմեքենայի միայն բեռնատար հատվածամասի տեսածրումը։ Վարորդի ճառագայթահարման բաժնեչափը, իր կողմից ղեկավարվող ավտոմեքենայի հսկողությունը իրականացնելու հաշվին, չպետք է գերազանցի 1,0 մկԶվ–ը։

82.Շարժական ՏԶԱՀ–ին առնչվող տեխնիկական փաստաթղթերը պետք է ներառեն համալիրի տեղավորման սխեմա (սխեմաներ), որում որոշված է համալիրի գտնվելու վայրը աշխատանքի ընթացքում և նշված է մատչելիության սահմանափակման գոտու սահմանը։ Սանիտարահամաճարակաբանական  պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 10-ում:

ԳԼՈՒԽ 10. ՄԵՏԱՂԱՋԱՐԴՈՆ, ՄԵՏԱՂՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ

83.Մետաղաջարդոնի խմբաքանակը (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը՝ 7204, 7404, 7503, 7602, 7802 000 000, 7902 000 000, 8002 000 000), որը չի պարունակում տեղային ԻՃԱ և ալֆա և բետա ակտիվ ռադիոնուկլիդներով մակերևութային աղտոտում, թույլատրվում է օգտագործել առանց ռադիացիոն անվտանգության վերաբերյալ որևէ սահմանափակումների։ Այդ խմբաքանակի համար ձևակերպվում է սանիտարահամաճարակաբանական եզրակացություն:

84.Այն նյութերը, որոնք պարունակում են ռադիոնուկլիդներ, որոնց օգտագործման հետևանքով մարդկանց ճառագայթահարման բաժնեչափը չի գերազանցում տարեկան 10 մկԶվ/ժ–ը, կարող են կիրառվել առևտրատնտեսական գործունեության մեջ առանց ռադիացիոն գործոնով պայմանավորված սահմանափակումների տրված է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 22-ում։

85.Այն մետաղները, որոնց տեսակարար ակտիվություն չի գերազանցում սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 23-ում նշված արժեքները, կարող են օգտագործվել առևտրատնտեսական գործունեության մեջ առանց ռադիացիոն գործոնով պայմանավորված սահմանափակումների։ Առանձին երկարակյաց ռադիոնուկլիդների համար մետաղների անսահմանափակ օգտագործումը թույլատրվում է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 23-ում նշված տեսակարար ակտիվությունների դեպքում, որոնց արժեքները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 24-ում։

ԳԼՈՒԽ 11. ԲՆԱԿԱՆ ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

86.Արդյունարար բաժնեչափի թույլատրելի արժեքը, որը պայմանավորված է ճառագայթման բնական աղբյուրների գումարային ազդեցությամբ, բնակչության համար չի սահմանվում։ Բնակչության ճառագայթահարման նվազեցումը իրականացվում է բնակչության բնական ռադիոնուկլիդներ պարունակող արտադրանքի (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը՝ 2505, 2506, 2507 00, 2508, 2510, 2513, 2515, 2516, 2517, 2520, 2523, 2530, 2620, 2621, 3103, 3105, 6801 00 000 0, 6802, 6804, 6805, 6810, 6815, 6901 00 000 0, 6902, 6903, 6904, 6905, 6907, 6908) առանձին տեսակներից ճառագայթահարման նկատմամբ սահմանափակումների համակարգ սահմանելու եղանակով։

87.Բնակելի և հասարակական նշանակության նոր շենքերում ռադոնի և տորոնի դուստր արտադրանքների միջին տարեկան համարժեք հավասարակշիռ ծավալային ակտիվությունը շենքերի օդում ՀՀԾԱRn +4,6։ ՀՀԾԱTn–ը չպետք է գերազանցի 100 Բկ/մ3–ը, իսկ գամմա ճառագայթման արդյունարար բաժնեմասի հզորությունը չպետք է գերազանցի բաժնեչափի հզորությունը բաց տեղանքում 0,2 12 մկԶվ/ժ–ից ավելի։

88.Շահագործվող բնակելի և հասարակական շենքերում ադոնի և տորոնի դուստր արտադրանքների միջին տարեկան համարժեք հավասարակշիռ ծավալային ակտիվությունը բնակելի և հասարակական շենքերի օդում ՀՀԾԱRn +4,6։ ՀՀԾԱTn չպետք է գերազանցի 200 Բկ/մ3։

89.Բնական ռադիոնուկլիդների արդյունարար տեսակարար ակտիվությունը այն շինանյութերում (խիճ, մանրախիճ, ավազ, խամքար և սղոցած քար, ցեմենտային և աղյուսային հումք և այլն), որոնք արդյունահանվում են դրանց ծագման վայրերում կամ որոնք արդյունաբերության կողմնակի արգասիք են, ինչպես նաև արդյունաբերական արտադրության և պատրաստի արտադրանքի թափոնները, որոնք օգտագործվում են շինանյութերի պատրաստման համար (մոխիր, խարամ և այլն), պետք է համապատասխանեն սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 12-ում ներկայացված պահանջներին։

90.Բնական ռադիոնուկլիդների թույլատրելի պարունակությունը հանքային հումքում և դրանց կիրառմամբ նյութերում, արտադրանքում (արտադրատեսակներ կերամիկայից և կերամոգրանիտից, բնական և արհեստական քարից և այլն) պետք է, դրանց հետ ցանկացած թույլատրելի գործողություններ կատարելու դեպքում, ապահովեն մարդկանց տարեկան բաժնեչափը տարեկան 0,1 մԶվ–ից ոչ ավելի։

91.Բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար ակտիվությունը հանքային պարարտանյութերում և ագրոքիմիկատներում չպետք է գերազանցի 1,0 կԲկ/կգ–ը։

92.Լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչներով և նեյտրոնային գեներատորներով սարքերի վերաբերյալ պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 11-ում:

93.Հանքային պարարտանյութերում և ագրոքիմիկատներում 40Կ–ի թույլատրելի պարունակությունը չի սահմանվում։ Սանիտարահամաճարակաբանական   պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 12-ում:

94.Տեխնիածին ռադիոնուկլիդներ պարունակող փայտանյութից արտադրատեսակների սանիտարահիգիենիկ պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 13-ում (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերը՝ 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 4420):

ԳԼՈՒԽ 12. ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐ

95.Ռադիոակտիվ թափոնների շարքին են դասվում հետագա օգտագործման ոչ ենթակա նյութերը, խառնուրդները, արտադրատեսակները, որոնցում տեխնածին ռադիոնուկլիդների տեսակարար ակտիվությունը գերազանցում է ՆՆՏԱ–ը (Տեխնածին ռադիոնուկլիդների տեսակարար ակտիվությունների հարաբերակցությունների գումարը իրենց ՆՆՏԱ–ի նկատմամբ գերազանցում է 1–ը)։ ՆՆՏԱ–ան արժեքները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 15-ում։

96.Անհայտ ռադիոնուկլիդային բաղադրության դեպքում թափոնները ռադիոակտիվ են համարվում, եթե դրանցում տեխնածին ռադիոնուկլիդների գումարային տեսակար ակտիվությունը ավելի է.

  - կԲկ /կգ–ից՝ բետա ճառագայթման ռադիոնուկլիդների համար,

  - Բկ/կգ–ից՝ ալֆա ճառագայթման ռադիոնուկլիդների համար (բացառությամբ անդրուրանային ռադիոնուկլիդների),

3)1,0 կԲկ/կգ–ից՝ անդրուրանային ռադիոնուկլիդների համար։

97.Ռադիոակտիվ թափոնները ըստ ագրեգատային վիճակի բաժանվում են հեղուկ, պինդ և գազանման թափոնների։

98.Հեղուկ ռադիոակտիվ թափոնների շարքին են դասվում հետագա օգտագործմանը ոչ ենթակա օրգանական և ոչ օրգանական հեղուկները, խյուսերը և շլամերը։

99.Պինդ ռադիոակտիվ թափոնների շարքին են դասվում իրենց պաշարը սպառած ռադիոնուկլիդային աղբյուրները, հետագա օգտագործման համար չնախատեսված նյութերը, արտադրատեսակները, սարքավորումները, կենսաբանական օբյեկտները, գետինը, ինչպես նաև պնդացած հեղուկ ռադիոակտիվ թափոնները։

100.Գազանման ռադիոակտիվ թափոնների շարքին են դասվում օգտագործմանը ոչ ենթակա ռադիոակտիվ գազեր և (կամ) աէրոզոլներ պարունակող գազանման խառնուրդները, որոնք գոյանում են արտադրության ընթացքում։

101.Ըստ տեսակարար ակտիվության ռադիոակտիվ թափոնները բաժանվում են 3 կատեգորիայի՝ ցածր ակտիվությամբ, միջին ակտիվությամբ և բարձր ակտիվությամբ։ Այն դեպքում, երբ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի  աղյուսակ 14-ում ներկայացված ռադիոնուկլիդների բնութագրերի ռադիոակտիվ թափոնները պատկանում են տարբեր կատեգորիաների՝ դրանց համար սահմանվում է ստացված արժեքից ավելի բարձր թափոնների կատեգորիայի արժեք։

102. Մայր ռադիոնուկլիդները ներկայացված են դուստր ռադիոնուկլիդների հետ համահավասար պայմաններում սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 16-ում:

103.Այն դեպքում, երբ ռադիոնուկլիդների ակտիվությունները սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  16-ում ներկայացվածներից քիչ են և եթե ՆՆՏԱ և ՏՏԱ կիրառվում են միաժամանակ անձնակազմից և բնակչությունից անձանց ճառագայթահարման արդյունարար անհատական տարեկան բաժնեչափը չի գերազանցի 10 մկԶվ–ը և վթարային դեպքերում 10 մԶվ–ը, իսկ կոլեկտիվ արդյունարար բաժնաչափը՝ 1 մարդ–Զվ կիրառման ցանկացած պայմաններում Համարժեք բաժնեչափը մաշկի վրա չի գերազանցի 50 մԶվ/տարեկան։

104.Բնական ռադիոնուկլիդները գնահատվել են տեխնածին աղբյուրներից սպառողական ապրանքներ մեջ ընկնելիս (օրինակ՝ Ra-226, Po-210) կամ ըստ քիմիական թունավորության (թորիումի, ուրանի և այլնի համար)։

105.Եթե առկա են մի քանի նուկլիդներ՝ ակտիվության հարաբերակցությունների գումարը դրանց աղյուսակային արժեքների նկատմամբ չպետք է գերազանցի մեկը։ Սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  16-ում ներկայացված ռադիոնուկլիդները, կախված նվազագույն նշանակալից գումարային ակտիվությունից (ՆՆԱ), բաժանվում են ռադիացիոն վտանգի 4 խմբի՝

1)	- 1 х 103 Բկ;

2)	- 1 х 104 и 1 х 105 Բկ;

3)	- 1 х 106 и 1 х 107 Բկ;

4)	- 1 х 108 и 1 х 109 Բկ, ինչպես նաև Kr-83m, Kr-85m և Xe-135m.

106. Բեռների մեջ ռադիոնուկլիդների ակտիվության և տեսակարար ակտիվության առավելագույն արժեքները  ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 17-ում:

107. Արժեքները սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 18-ում ներառում են ներդրում դուստր ռադիոնուկլիդներից 10 օրից քիչ կիսատրոհման ժամանակահատվածով։

108. Արժեքները ներառում են ներդրում սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 18-ում թվարկված դուստր ռադիոնուկլիդներից:

109. Այս արժեքները կիրառվում են միայն ուրանի միացությունների նկատմամբ, որոնք ընդունում են UF6, UO2F2 և UO2(NO3)2 քիմիական բանաձևը՝ փոխադրման ինչպես բնականոն, այնպես էլ վթարային պայմաններում սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի (աղյուսակ 18):                      :

110.Այս արժեքները կիրառվում են միայն ուրանի միացությունների նկատմամբ, որոնք ընդունում են UO3, UF4, UC14 քիմիական բանաձև, և վեցվալենտ միացությունների նկատմամբ՝ փոխադրման ինչպես բնականոն, այնպես էլ վթարային պայմաններում սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի(աղյուսակ 18):                      :

111. Այս արժեքները կիրառվում են ուրանի բոլոր միացությունների նկատմամբ, բացառությամբ 109  և 110 կետերում նշվածների սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի (աղյուսակ 18):

112. Այս արժեքները կիրառվում են միայն չճառագայթված ուրանի նկատմամբ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի (աղյուսակ 18):

113. Անհայտ ռադիոնուկլիդային բաղադրությամբ նյութերի գումարային ակտիվության և տեսակարար ակտիվության առավելագույն արժեքները նեւկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 19-ում:

114.Տարբեր տրանսպորտային կատեգորիաների ռադիացիոն փաթեթվածքներից ճառագայթման թույլատրելի մակարդակները տրված է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 20-ում:

115. Sr-90 աղտոտման համար սահմանված է 40 մասն./(սմ2 х րոպ.)թույլատրելի մակարդակը։ Այդ պատճառով նշված օբյեկտների Sr-90 աղտոտման դեպքում կամ աղտոտման ռադիոնուկլիդային բաղադրության մասին տեղեկությունների բացակայության դեպքում հարկավոր է կիրառել այս մեծությունը որպես թույլատրելի մակարդակ։ Sr-90 ներառող աղտոտման ռադիոնուկլիդային բաղադրության մասին տեղեկությունների առկայության դեպքում թույլատրելի մակարդակը որոշում են հետևյալ հարաբերակցությունից՝

որտեղ՝ NSr և Nocm Sr-90 և համապատասխանաբար մնացած ռադիոնուկլիդներով աղտոտման մակարդակերն են։

116. Պահպանման տարա՝ տրանսպորտային փաթեթավորման լրակազմի մաս, որի մեջ տեղավորվում է պաշտպանիչ բեռնարկղը, որը պահպանում է այն վնասվածքներից արտակարգ իրավիճակների դեպքում (վայր ընկնելը, հրդեհ, ջրածածկում և այլն)։

117. Գիծը սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 21-ում նշանակում է, որ համապատասխան մեծությունը չի կանոնակարգվում։

118. Ուրանի այս ռադիոնուկլիդների համար տվյալները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 16-ում դուստր ռադիոնուկլիդների հետ հավասարակշռության պայմանի համար

238U 234Th 234 m Pa

235U 231 Th

234 Th–ով, 234 m Pa–ով, 234 U–ով, 230 Th–ով, 226 Ra–ով, 222 Rn–ով, 218 Po–ով, 214 Pb–ով, 214 Bi–ով, 214 Po–ով, 210 Pb–ով, 210 Bi–ով, 210Po–ով բնական ուրանի համար

119.Մետաղում (դրանից պատրաստված արտադրատեսակում) տեխնածին ռադիոնուկլիդների խառնուրդի առկայության դեպքում՝ դրա անսահմանափակ օգտագործումը հնարավոր է հետևյալ հարաբերակցությունը իրականացնելիս.

որտեղ՝ N՝ մետաղում (արտադրատեսակում) տեխնածին ռադիոնուկլիդների քանակը,

Ai՝ մետաղում (արտադրատեսակում) i-ային ռադիոնուկլիդի տեսակարար ակտիվությունը կԲկ/կգ–ով,

ԹՏԱi՝ մետաղում (արտադրատեսակում) i-ային ռադիոնուկլիդի թույլատրելի տեսակարար ակտիվության արժեքը սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 24-ում ներկայացված, կԲկ/կ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1                                                                      ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանում | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| I.ԻՃԱ, այդ թվում գեներացնող, հանդիսացող արտադրանք, արտադրատեսակներ, ինչպես նաև ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող արտադրատեսակներ և ապրանքներ | 1. Ռադիացիոն հսկողությունից և հաշվառումից, ինչպես նաև դրանց հետ գործողություններ կատարելու համար հատուկ թույլտվություն (լիցենզիա) ստանալու անհրաժեշտությունից ազատվում են հետևյալ ԻՃԱ–ը՝ 1) Էլեկտրաֆիզիկական սարքավորումները, որոնք իոնացնող ճառագայթում են առաջացնում 5 կէՎ–ից ոչ ավելի առավելագույն էներգիայով, 2) Այլ իոնացնող ճառագայթում առաջացնող Էլեկտրաֆիզիկական սարքավորումները, որոնց բնականոն շահագործման պայմաններում համարժեք բաժնեչափի հզորությունը ապարատուրայի մակերևույթից 0,1մ հեռավորություն վրա ցանկացած հասանելի կետում չի գերազանցում 1,0 մկԶվ/ժ–ը, 3) ռադիոնուկլիդներ պարունակող արտադրանքը, ապրանքները, որոնք ունեն պետական սանիտարահամաճարակաբանական հսկողություն իրականացնող մարմինների եզրակացությունը այն մասին, որ դրանց կողմից առաջացվող ճառագայթման բաժնեչափերը չեն գերազանցում արժեքները. |  |
|  | ա. ճառագայթահարման անհատական տարեկան արդյունարար բաժնեչափը | 10մկԶվ–ից ոչ ավելի |
|  | բ. տարեկան կոլեկտիվ արդյունարար բաժնեչափը | 1 մարդ–Զվ–ից ոչ ավելի |
|  | գ. անհատական տարեկան համարժեք բաժնեչափը մաշկի մեջ | 50 մԶվ-ից ոչ ավելի |
|  | դ անհատական տարեկան համարժեք բաժնեչափը աչքի ոսպնյակում | 15 մԶվ-ից ոչ ավելի |

|  | 2. ԻՃԱ–ի հետ գործողություններ կատարելու համար հատուկ թույլտվություն (լիցենզիա) չի պահանջվում, եթե՝ 1) աշխատանքի վայրում ռադիոնուկլիդի տեսակարար արդյունարար ակտիվությունը նվազագույն նշանակալից տեսակարար ակտիվությունից քիչ է (այսուհետ՝ ՆՆՏԱ) կամ ռադիոնուկլիդի ակտիվությունը բաց ԻՃԱ–ում նվազագույն նշանակալից ակտիվությունից քիչ է (այսուհետ՝ ՆՆԱ), կամ առանձին ռադիոնուկլիդի ակտիվության հարաբերությունների գումարը դրանց աղյուսակային արժեքների նկատմամբ 1–ից պակաս է, իսկ կազմակերպությունում ռադիոնուկլիդների ընդհանուր ակտիվությունը բաց աղբյուրներում չի գերազանցում ՆՆԱ–ն ավելի, քան 10 անգամ, 2) համարժեք բաժնեչափի հզորությունը փակ ռադիոնուկլիդային աղբյուրի մակերևույթից 0,1մ հեռավորություն վրա գտնվող ցանկացած հասանելի կետում չի գերազանցում 1,0 մկԶվ/ժ–ը ֆոնի վրա 3.Ռադիոնուկլիդների ՆՆԱ–ի և ՆՆՏԱ–ի արժեքները, որոնց դեպքում ԻՃԱ–ը ազատվում են կանոնակարգումից, ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 15-ում: 4.Առևտրատնտեսական գործունեության համար ստացված նյութերի և արտադրատեսակների մակերևույթին չֆիքսված (մաքրվող) աղտոտումը արգելվում է։ 5.Ցանկացած նյութերի, հումքի և արտադրատեսակների առևտրատնտեսական գործունեության մեջ օգտագործման նկատմամբ որևէ սահմանափակում չի սահմանվում այն դեպքում, երբ դրանցում ռադիոնուկլիդների տեսակարար ակտիվությունը սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 23-ում ներկայացված արժեքներից պակաս է։ |
| --- | --- |

|  | 6. Տեխնածին ԻՃԱ–ի հետ գործողություններ կատարելու հաշվին աշխատող անձնակազմի տարեկան արդյունարար բաժնեչափը | 50 մԶվ է՝ այն պայմանով, որ միջին տարեկան բաժնեչափը ցանկացած հերթական 5 տարիների ընթացքում չի գերազանցի տարեկան 20 մԶվ–ը։ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7.Բնակչության տեխնածին ճառագայթահարման տարեկան արդյունարար բաժնեչափը՝ | տարեկան 50 մԶվ է՝ այն պայմանով, որ միջին տարեկան բաժնեչափը ցանկացած հերթական 5 տարիների ընթացքում չի գերազանցի տարեկան 1,0 մԶվ–ը։ |  |
|  | 8. Տեխնածին ռադիոնուկլիդների տեսակար ակտիվությամբ հումքը, նյութերը և արտադրանքները սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 23-ում, ներկայացված արժեքներից մինչև սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 15-ում ներկայացված ՆՆՏԱ–ի արժեքները, (մի քանի տեխնածին ռադիոնուկլիդների առկայության դեպքում՝ նյութում պարունակվող բոլոր տեխնածին ռադիոնուկլիդների տեսակար ակտիվությունների հարաբերությունների գումարը դրանց համար ՆՆՏԱ–ի արժեքների նկատմամբ պետք է լինի 1–ից պակաս) կարող են օգտագործվել սահմանափակ կերպով՝ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակներ 17 և 19, եթե ճառագայթման տարեկան արդյունարար բաժնեչափը, նախատեսված ձևով օգտագործելու դեպքում, չի գերազանցում 10 մկԶվ–ն։ Պետական սանիտարահամաճարակաբանական հսկողություն իրականացնող մարմինների եզրակացության մեջ նշվում է օգտագործման թույլատրելի ձևը։ |  |  |
|  | 9. Փոխադրվում են տրանսպորտի բոլոր տեսակներով որպես ռադիացիոն առումով անվտանգ բեռներ այն նյութերը, որոնք 1) պարունակում են միայն 10 Բկ/գ–ից ոչ ավելի արդյունարար տեսակարար ակտիվությամբ բնական ռադիոնուկլիդներ, 2) Պարունակում են բեռի մեջ տեսակարար կամ ընդհանուր ակտիվությամբ ռադիոնուկլիդներ, որոնք չեն գերազանցում սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 16-ում և աղյուսակ 17-ում նշված արժեքները: 10. Մի քանի տեխնածին ռադիոնուկլիդների առկայության դեպքում՝ նյութում պարունակվող բոլոր տեխնածին ռադիոնուկլիդների տեսակար ակտիվությունների հարաբերությունների գումարը դրանց համար ՆՆՏԱ–ի արժեքների նկատմամբ պետք է լինի 1–ից պակաս 11.Այդ դեպքում, երբ բաժնեչափի հզորությունը բեռի մակերևույթին գերազանցում է 1,0 մկԶվ/ժ–ը, դրանք պետք է տեղադրվեն արտադրատեխնիկական նշանակություն ունեցող արտադրանքի համար տարայի մեջ, որը ապահովում է՝ |  |  |
|  | 1)բաժնեչափի հզորությունը տարայի մակերևույթին |  | 2.5 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 2)բաժնեչափի հզորությունը տրանսպորտային միջոցի մակերևույթին |  | 1.0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 12. Ռադիացիոն առումով վտանգավոր բեռները փոխադրվում են ռադիացիոն փաթեթվածքի մեջ։ 13.Բաժնեչափի հզորությունը փաթեթվածքի մակերևույթին պետք է համապատասխանի սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 20-ին հաշվի առնելով փաթեթվածքի տրանսպորտային կատեգորիան։ Ռադիացիոն փաթեթվածքների, պաշտպանիչ բեռնարկղերի, տրանսպորտային միջոցների, արտահագուստի և անձնակազմի մաշկային ծածկույթների ռադիոակտիվ աղտոտումը չպետք է գերազանցի սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 21-ում ներկայացված մակարդակները: |  |  |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  2

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանում | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| I.Իոնացնող ճառագայթման փակ ռադիոնուկլիդային աղբյուրներ և ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող արտադրանք։ Ռադիոակտիվ նյութեր տեղափոխելու համար հատուկ նախատեսված տրանսպորտային միջոցներ։ | 1. Ռադիացիոն առումով վտանգավոր բեռները տեղափոխվում են ռադիացիոն փաթեթվածքի մեջ։ 2.Բաժնեչափի հզորությունը փաթեթվածքի մակերևույթին պետք է համապատասխանի սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 20-ին, հաշվի առնելով փաթեթվածքի տրանսպորտային կատեգորիան։ Ռադիացիոն փաթեթվածքների, պաշտպանիչ բեռնարկղերի, տրանսպորտային միջոցների, արտահագուստի և անձնակազմի մաշկային ծածկույթների ռադիոակտիվ աղտոտումը չպետք է գերազանցի սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 21-ում ներկայացված մակարդակները |  |
|  | 1) Համարժեք բաժնեչափի հզորությունը տրանսպորտային միջոցի մակերևույթին, | 2,0 մԶվ/ժ |
|  | 2) Համարժեք բաժնեչափի հզորությունը տրանսպորտային միջոցի մակերևույթից 1 մ հեռավորության վրա։ | 0,1 մԶվ/ժ |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

|  | Արտադրանքի (ապրանքի) անվանում | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| 1. | Ռադիոիզոտոպային սարքավորումներ՝ (մակարդակաչափեր, հաստաչափեր, խտաչափեր, առարկաների հաշվիչներ, ճնշման չափիչներ, խոնավաչափեր, ռադիոիզոտոպային ծխային ազդասարքեր, վերլուծիչներ և այլն) | մաքրվող մակերեսային ռադիոակտիվ աղտոտում | չի թույլատրվում |
| 2. | 1 խմբի ՌԻՍ | կիրառվող աղբյուրի ակտիվությունը, կլանված գամմա ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը կիրառվող գամմա աղբյուրի մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա ցանկացած հասանելի կետում | ՆՆԱ–ից ոչ ավելի 1.0 մկԳռ/ժ–ից ոչ ավելի |
| 3. | 2 խմբի ՌԻՍ | 1)ալֆա կամ բետա ճառագայթման կիրառվող աղբյուրի ակտիվությունը | 200 ՄԲկ–ից ոչ ավելի |
|  |  | 2) համարժեք բաժնեչափի հզորությունը մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա բոլոր հասանելի կետերի համար՝ բացառությամբ «աշխատանք» դիրքում ճառագայթման աշխատանքային փնջի գոտու, | 1.0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  |  | 3) համարժեք բաժնեչափի հզորությունը մշտական աշխատատեղերում և մարդկանց գտնվելու հնարավոր վայրերում։ | 1.0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
| 4. | 3 խմբի ՌԻՍ | 1).ալֆա կամ բետա ճառագայթման կիրառվող աղբյուրի ակտիվությունը | 2000 ՄԲկ-ից ոչ ավելի |
|  |  | 2) բաժնեչափի հզորությունը կիրառվող գամմա աղբյուրի մակերևույթից 1 մ հեռավորության վրա, | 3.0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  |  | 3) կիրառվող նեյտրոնային աղբյուրի նեյտրոնների հոսքը, | 105 ն/վ-ից ոչ ավելի |
|  |  | 4) համարժեք բաժնեչափի հզորությունը՝ մշտական աշխատատեղեր ունեցող տարածքների համար նախատեսված ՌԻՍ–ի աղբյուրի բլոկի մակերևույթին, | 100 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  |  | 5) համարժեք բաժնեչափի հզորությունը մշտական աշխատատեղերում և մարդկանց գտնվելու հնարավոր վայրերում, | 1.0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  |  | 6) համարժեք բաժնեչափի հզորությունը՝ մշտական աշխատատեղեր ունեցող տարածքների համար նախատեսված աղբյուրի բլոկից 1 մ հեռավորության վրա, | 3.0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  |  | 7) համարժեք բաժնեչափի հզորությունը՝ մշտական աշխատեղեր չունեցող տարածքների համար նախատեսված ՌԻՍ–ի աղբյուրի բլոկից 1 մ հեռավորության վրա։ | 20 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
| 5. | 4 խմբի ՌԻՍ | - ալֆա կամ բետա ճառագայթման կիրառվող աղբյուրի ակտիվությունը | 2000 ՄԲկ–ից ավելի |
|  |  | - բաժնեչափի հզորությունը կիրառվող գամմա աղբյուրի մակերևույթից 1 մ հեռավորության վրա, | 3,0 մկԶվ/ժ-ից ավելի |
|  |  | - կիրառվող նեյտրոնային աղբյուրի նեյտրոնների հոսքը, | 105 ն/վ-ից ավելի |
|  |  | - համարժեք բաժնեչափի հզորությունը՝ մշտական աշխատատեղեր ունեցող տարածքների համար նախատեսված ՌԻՍ–ի աղբյուրի բլոկի մակերևույթին, | 100 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  |  | 5) համարժեք բաժնեչափի հզորությունը՝ մշտական աշխատատեղեր և մարդկանց հնարավոր գտնվելու վայրերում, | 1.0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  |  | 6) համարժեք բաժնեչափի հզորությունը՝ մշտական աշխատատեղեր ունեցող տարածքների համար նախատեսված աղբյուրի բլոկից 1 մ հեռավորության վրա, | 3.0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  |  | 7) համարժեք բաժնեչափի հզորությունը՝ մշտական աշխատատեղեր չունեցող տարածքների համար նախատեսված ՌԻՍ–ի աղբյուրի բլոկից 1 մ հեռավորության վրա։ | 20 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ   4

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանում | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| 1.Ռադիոնուկլիդային արատացույցեր | 1) գամմա ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը պահպանության մեջ գտնվող ռադիացիոն գլխիկից 1 մ հեռավորության վրա | 20 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 2) արատացույցերի արտաքին մակերևույթների մաքրվող ռադիոակտիվ աղտոտումը | 10 բետա–մասնիկից /(սմ2 х րոպե) ոչ ավելի |
|  | 3) համարժեք բաժնեչափի հզորությունը ռադիացիոն առումով վտանգավոր գոտու սահմանին | 2.5 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ   5

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանում | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| 1.Ռենտգենային արատացույցեր | 1) ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը պաշտպանիչ տուփի մակերևույթին | 2.5 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 2) ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը ռադիացիոն առումով վտանգավոր գոտու սահմանին | 2.5 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 3) փակ ելքի անցքի դեպքում ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը ռենտգենային ճառագայթիչի կենտրոնից 1 մ հեռավորության վրա՝ մինչև 150 կՎ անվանական անոդային լարվածությամբ ապարատի համար | 1,0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 4) փակ ելքի անցքի դեպքում ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը ռենտգենային ճառագայթիչի կենտրոնից 1 մ հեռավորության վրա՝ 150 կՎ–ից ավելի անվանական անոդային լարվածությամբ ապարատի համար | 10 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | - Հոսանքազրկված վիճակում՝ փոխադրումը և պահպանումը առանց ճառագայթային գործոնի առումով սահմանափակումների |  |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  6

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանում | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Այն սարքերը (ապարատները), որոնց կազմի մեջ մտնում են ՉՕՌՃ–ման աղբյուրներ (բարձրավոլտ էլեկտրոնային լամպեր, էլեկտրոնային մանրադիտակներ, կաթոդաճառագայթային տատանագրիչներ, կաթոդաճառագայթային սարքեր մետաղների հալեցման, զոդման և էլեկտրական մշակման այլ ձևերի համար) | 1) ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը սարքի մակերևույթի ցանկացած հասանելի կետից 0,1 մ հեռավորության վրա | 1 մկԳռ/ժ–ից ոչ ավելի |
| 2.Ռենտգենային պարագաներ և սարքեր՝ 10–ից մինչև 100 կՎ արագացնող լարվածությամբ (ռենտգենասպեկտրային և ռենտգենակառուցվածքային վերլուծության սարքեր, ռենտգենաֆլուորեսցենտային վերլուծիչներ, ռենտգենային դիֆրակտաչափեր, ռենտգենային մանրադիտակներ, մանրատվիչներ և միկրովերլուծիչ, ռենտգենային մակարդակաչափեր, հաստաչափեր, խտաչափեր) | 1)բաժնեչափի հզորությունը ապարատի (սարքի) պաշտպանիչ կառուցվածքային մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա ցանկացած հասանելի կետում | 3 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 2)բաժնեչափի հզորությունը հեռուստատեսական համակարգի վիդեոհսկողության սարքի էկրանից և պատյանից 0,05 մ հեռավորության վրա | 1 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 3)Հոսանքազրկված վիճակում փոխադրումը և պահպանումը առանց ճառագայթային գործոնի առումով սահմանափակումների |  |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  7

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանում | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| 1.Ապարատներ՝ ռենտգենային բժշկական ախտորոշիչ | 1)ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը անձնակազմի աշխատատեղերում | 12,0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 2)ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը հարակից տարածքներում, որտեղ չի սահմանափակվում բնակչությունից անձանց գտնվելը | 0,3 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 3)հիվանդների բաժնեչափերի վերահսկելու միջոցների առկայությունը | պարտադիր է |
|  | 4)ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը ռենտգենային ճառագայթման կիզակետից 1 մ հեռավորության վրա ամբողջությամբ փակ ստոծանիի դեպքում | 1,0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 5)Հոսանքազրկված վիճակում փոխադրումը և պահպանումը առանց ճառագայթային գործոնի առումով սահմանափակումների |  |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  8

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| 1.Գամմա-խցիկներ, ՊԷՏ | 1) Առանց աղբյուրի ապարատների փոխադրում և պահպանություն առանց ռադիացիոն գործոնի հետ կապված սահմնափակումների |  |
| 2.Ռադիոդեղագործական պատրաստուկներ (ՌԴՊ) | 1)բաժնեչափի հզորությունը փաթեթվածքի մակերևույթից 1 մ հեռավորության վրա | 0,01 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 2)բաժնեչափի հզորությունը փաթեթվածքի մակերևույթին | 0,5 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 9

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Ապարատներ՝ ռենտգենային բժշկական թերապևտիկ | 1)ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը աշխատատեղերում | 12,0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 2)ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը հարակից տարածքներում, որտեղ չի սահմանափակվում բնակչությունից անձանց գտնվելը | 0,3 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 3)մինչև 150 կՎ անվանական անոդային լարումով ապարատների համար ամբողջությամբ փակ ստոծանիի դեպքում ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը ռենտգենային ճառագայթիչի կիզակենտրոնից 1 մ հեռավորության վրա | 1,0 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 4)Ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը ռենտգենային ճառագայթման կիզակետից 1 մ հեռավորության վրա ամբողջությամբ փակ ստոծանիի, դիաֆրագմայի դեպքում 150 կՎ–ից ավելի անվանական անոդային լարումով ապարատների համար | 10 մկԶվ/ժ-ից ոչ ավելի |
|  | 5)Հոսանքազրկված վիճակում փոխադրումը և պահպանումը առանց ճառագայթային գործոնի առումով սահմանափակումների |  |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  10

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| 1.Ուղեբեռների և ապրանքների զննման համար ռենտգենային սարքավորումները | 1)ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը 1-ին և 2–րդ տեսակի ՈՒԱՀՌՍ–ի մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա։ | 2.5 մկԶվ/ժամ–ից ոչ ավելի |
|  | 2)բաժնեչափի հզորությունը 3–րդ տեսակի ՈՒԱՀՌՍ–ի ռադիացիոն առումով վտանգավոր գոտու սահմանին | 12 մկԶվ/ժ |
|  | հոսանքազրկված վիճակում փոխադրումը և պահպանումը առանց ճառագայթային գործոնի առումով սահմանափակումների |  |
| 2.Տեսչական զննման արագացուցչային համալիրներ | 1)արգելակման ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը անձնակազմի աշխատատեղերում | 12 մկԶվ/ժ–ից ոչ ավելի |
|  | 2)արգելակման ճառագայթման առավելագույն բաժնեչափը մեկ աշխատանքային ժամի ընթացքում 1-ին տեսակի շարժական ՈՒԱՀՌՍ–ի մատչելիության սահմանափակման գոտու սահմանին, 1-ին տեսակի անշարժ ՈՒԱՀՌՍ–ի համար զննման սրահի պատերի արտաքին մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա | 1 մկԶվ/ժ–ի ոչ ավելի |
|  | 3)արգելակման ճառագայթման առավելագույն բաժնեչափը 2-րդ տեսակի շարժական ՈՒԱՀՌՍ–ի մատչելիության սահմանափակման գոտու սահմանին կամ 2-րդ տեսակի անշարժ ՈՒԱՀՌՍ–ի համար զննման սրահի պատերի արտաքին մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա։ | 1 մկԶվ/ժ–ի ոչ ավելի |
|  | 4)Հոսանքազրկված վիճակում փոխադրումը և պահպանումը առանց ճառագայթային անվտանգության վերաբերյալ որևէ լրացուցիչ պահանջների |  |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  11

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| 1.Էլեկտրոնների արագացուցիչներով արդյունաբերական նշանակության սարքեր, նեյտրոնային գեներատորներով սարքեր, ծանր լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչների հիման վրա ստեղծված սարքեր | 1)ռենտգենային ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը ՉՕՌՃ–ման աղբյուրների բլոկերի արտաքին մակերևույթից 0,1 մ հեռավորության վրա | 1,0 մկԶվ/ժ–ից ոչ ավելի |
|  | 2)բաժնեչափի հզորությունը անձնակազմի աշխատատեղերում | 12 մկԶվ/ժ–ից ոչ ավելի |
|  | 3)բաժնեչափի հզորությունը հարակից շինություններում և այն տարածքներում, որտեղ հնարավոր է բնակչությունից անձանց անսահմանափակ գտնվելը | 0,3 մկԶվ/ժ–ից ոչ ավելի |
|  | 4)ակտիվարար ճառագայթման բաժնեչափի հզորությունը անձնակազմի աշխատատեղերում արգելափակման ժամանակաշրջանի ավարտից հետո | 12 մկԶվ/ժ–ից ոչ ավելի |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  12

| Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը | Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ցուցանիշ | թույլատրելի մակարդակներ |
| 1 | 2 | 4 |
| 1.Բնական ռադիոնուկլիդների բարձր պարունակությամբ նյութեր և արտադրատեսակներ պարունակող արտադրանքը (բոքսիտ, հրահեստ կավ, շամոտ, մագնեզիտ, ողորկման փոշիներ, հրահեստ բաղադրություններ (ցիրկոնային, ռուտիլային, տանտալիտային, մոլիբդենային և վոլֆրամային խտանյութեր, բադելեիտ և այլն), հազվագյուտ հողերի և հազվագյուտ մետաղների բաղադրիչներով լեգիրող հավելումները (սկանդիում, իտրիում, լանթան, ցերիում և այլն), որոնք կիրառվում են ձուլակաղապարների հրահեստ քսվածքի, հրահեստ նյութերի, կերամիկայի արտադրության համար, ինչպես նաև հղկանյութային արտադրության մեջ և հատուկ ապակու արտադրության ընթացքում և այլն)։ | 1)բնական ռադիոնուկլիդների արդյունարար տեսակարար ակտիվությունը (226Ra, 232Th, 40K) |  |
|  | ա.I դաս՝( նյութեր, որոնց հետ արտադրության ընթացքում գործողություններ կատարելու վերաբերյալ սահմանափակումներ չեն պահանջվում և որոնք կարող են օգտագործվել բնակավայրերի սահմաններում շինարարության մեջ ) | 0.74 կԲկ/կգ–ից ոչ ավելի |
|  | բ.II դաս (այն նյութերի դասը, որոնց համար պահանջվում է առանձին հիգիենիկ գնահատում՝ արտադրության մեջ դրանց օգտագործման բնույթը որոշելու համար) | 0.74-ից մինչև 1.5 կԲկ/կգ |
|  | գ.III դաս ( այն նյութերի դասը, որոնց համար պահանջվում է առանձին հիգիենիկ գնահատում՝ արտադրության մեջ դրանց օգտագործման բնույթը որոշելու համար) | 1,5-ից մինչև 4,0 կԲկ/կգ |
|  | դ.IV դաս ( այն նյութերի դասը, որոնց համար պահանջվում է առանձին հիգիենիկ գնահատում՝ արտադրության մեջ դրանց օգտագործման բնույթը որոշելու համար) | 4,0 կԲկ/կգ–ից ավելի |
| 2.Հանքային պարարտանյութեր և ագրոքիմիկատներ | 1)բնական ռադիոնուկլիդների արդյունարար տեսակարար ակտիվությունը (226Ra, 232Th) | 1000 Բկ/կգ–ից ոչ ավելի |
| 3.Շինանյութերում (խիճ, մանրախիճ, ավազ, խամքար և սղոցած քար, ցեմենտային և աղյուսային հումք և այլն), որոնք արդյունահանվում են դրանց ծագման վայրերում կամ որոնք արդյունաբերության կողմնակի արգասիք են, ինչպես նաև արդյունաբերական արտադրության թափոնները, որոնք օգտագործվում են շինանյութերի պատրաստման համար (մոխիր, խարամ և այլն), | 1)բնական ռադիոնուկլիդների արդյունարար տեսակարար ակտիվությունը (226Ra, 232Th, 40K) այն նյութերում, որոնք օգտագործվում են՝ |  |
|  | ա.կառուցվող, բնակելի, վերականգնվող, վերակառուցվող շենքերում (I դաս) | 370 Բկ/կգ–ից ոչ ավելի |
|  | բ.բնակավայրերի և հեռանկարային կառուցապատման գոտիների սահմաններում ճանապարհաշինարարության մեջ, ինչպես նաև արտադրական շինություններ, շենքեր կառուցելու ընթացքում (II դաս) | 370-ից մինչև 740 Բկ/կգ |
|  | գ.բնակավայրերից դուրս ճանապարհաշինարարություն մեջ (III դաս) | 740-ից մինչև 1500 Բկ/կգ |
|  | դ.սույն դասի նյութերի կիրառումը յուրաքանչյուր դեպքում առանձին է որոշվում՝ սանիտարահամաճարակաբանական եզրակացության հիման վրա (IV դաս) | 1500 -ից մինչև 4000 Բկ/կգ |
|  | ե.Շինարարության մեջ օգտագործումը արգելվում է | 4000 Բկ/կգ–ից ավելի |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  13

ՏԵԽՆԱԾԻՆ ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

| Մթերքի անվանումը | Ցեզիում թույլատրելի տեսակարար ակտիվությունը՝ 137 Բկ/կգ |
| --- | --- |
| 1.Փայտատաշեղային սալեր, խառատային տաշեղով սալեր և նույնանման սալեր փայտանյութից, փայտանրբաթելային սալեր, սոսնձված ֆաներա, ֆաներային պանելներ և համանման նյութեր շերտավոր փայտանյութից, մամլված փայտանյութ։ Փայտանյութից պատրաստված կահույք | 300 |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ    14

ՀԵՂՈՒԿ ԵՎ ՊԻՆԴ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

| Թափոնների կատեգորիան | Տեսակարար ակտիվություն, կԲկ/կգ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | տրիտիում | բետա ճառագայթման ռադիոնուկլիդների (բացառությամբ տրիտիումի) | ալֆա ճառագայթման ռադիոնուկլիդների (բացառությամբ անդրուրանային ռադիոնուկլիդների) | Անդրուրանային ռադիոնուկլիդներ |
| 1.Ցածր ակտիվությամբ | 106–ից 107 | 103–ից պակաս | 102–ից պակաս | 101–ից պակաս |
| 2.Միջին ակտիվությամբ | 107–ից 1011 | 103–ից 107 | 102–ից 106 | 101–ից 105 |
| 3.Բարձր ակտիվությամբ | 1011–ից ավելի | 107–ից ավելի | 106–ից ավելի | 105–ից ավելի |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  15

ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԵՆՔՈՒՄ ԿԱՄ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂՈՒՄ

| Նուկլիդ | ՆՆՏԱ Բկ/գ | ՆՆԱ Բկ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1.H-3 | 1 E+06 | 1 E+09 |  |
| 2.Be-7 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 3.C-14 | 1 E+04 | 1 E+07 |  |
| 4.O-15 | 1 E+02 | 1 E+09 |  |
| 5.F-18 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 6.Na-22 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 7.Na-24 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 8.Si-31 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 9.P-32 | 1 E+03 | 1 E+05 |  |
| 10.P-33 | 1 E+05 | 1 E+08 |  |
| 155.S-35 | 1 E+05 | 1 E+08 |  |
| 156.Cl-36 | 1 E+04 | 1 E+06 |  |
| 157.Cl-38 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 158.Ar-37 | 1 E+06 | 1 E+08 |  |
| 159.Ar-41 | 1 E+02 | 1 E+09 |  |
| 160.K-40 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 161.K-42 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 162.K-43 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 163.Ca-45 | 1 E+04 | 1 E+07 |  |
| 164.Ca-47 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 165.Sc-46 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 166.Sc-47 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 167.Sc-48 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 11.V-48 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 12.Cr-51 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 13.Mn-51 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 14.Mn-52 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 15.Mn-52m | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 16.Mn-53 | 1 E+04 | 1 E+09 |  |
| 17.Mn-54 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 18.Mn-56 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 19.Fe-52 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 20.Fe-55 | 1 E+04 | 1 E+06 |  |
| 21.Fe-59 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 22.Co-55 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 23.Co-56 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 24.Co-57 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 25.o-58 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 26.Co-58m | 1 E+04 | 1 E+07 |  |
| 27.Co-60 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 28.Co-60m | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 29.Co-61 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 30.Co-62m | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 31.Ni-59 | 1 E+04 | 1 E+08 |  |
| 168.Ni-63 | 1 E+05 | 1 E+08 |  |
| 169.Ni-65 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 170.Cu-64 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 171.Zn-65 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 172.Zn-69 | 1 E+04 | 1 E+06 |  |
| 173.Zn-69m | 1 Е+02 | 1 E+06 |  |
| 174.Ga-72 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 175.Ge-71 | 1 E+04 | 1 E+08 |  |
| 176.As-73 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 177.As-74 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 178.As-76 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 179.As-77 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 180.Se-75 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 181.Br-82 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 182.Kr-74 | 1 E+02 | 1 E+09 |  |
| 183.Kr-76 | 1 E+02 | 1 E+09 |  |
| 184.Kr-77 | 1 E+02 | 1 E+09 |  |
| 185.Kr-79 | 1 E+03 | 1 E+05 |  |
| 186.Kr-81 | 1 E+04 | 1 E+07 |  |
| 187.Kr-83m | 1 E+05 | 1 E+12 |  |
| 188.Kr-85 | 1 E+05 | 1 E+04 |  |
| 32.Kr-85m | 1 E+03 | 1 E+10 |  |
| 33.Kr-87 | 1 E+02 | 1 E+09 |  |
| 34.Kr-88 | 1 E+02 | 1 E+09 |  |
| 35.Rb-86 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 36.Sr-85 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 37.Sr-85m | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 38.Sr-87m | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 39.Sr-89 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 40.Sr-90* | 1 E+02 | 1 E+04 |  |
| 41.Sr-91 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 42.Sr-92 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 43.Y-90 | 1 E+03 | 1 E+05 |  |
| 44.Y-91 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 45.Y-91m | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 46.Y-92 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 47.Y-93 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 48.Zr-93* | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 49.Zr-95 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 50.Zr-97* | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 51.Nb-93m | 1 E+04 | 1 E+07 |  |
| 52.Nb-94 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 189.Nb-95 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 190.Nb-97 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 191.Nb-98 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 192.Mo-90 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 193.Mo-93 | 1 E+03 | 1 E+08 |  |
| 194.Mo-99 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 195.Mo-101 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 196.Tc-96 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 197.Tc-96m | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 198.Tc-97 | 1 E+03 | 1 E+08 |  |
| 199.Tc-97m | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 200.Tc-99 | 1 E+04 | 1 E+07 |  |
| 201.Tc-99m | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 202.Ru-97 | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 203.Ru-103 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 204.Ru-105 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 205.Ru-106* | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 206.Rh-103m | 1 E+04 | 1 E+08 |  |
| 207.Rh-105 | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 208.Pd-103 | 1 E+03 | 1 E+08 |  |
| 209.Pd-109 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 53.Ag-105 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 54.Ag-110m | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 55.Ag-111 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 56.Cd-109 | 1 E+04 | 1 E+06 |  |
| 57.Cd-115 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 58.Cd-115m | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 59.In-111 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 60.In-113m | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 61.In-114m | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 62.In-115m | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 63.Sn-113 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 64.Sn-125 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 65.Sb-122 | 1 E+02 | 1 E+04 |  |
| 66.Sb-124 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 67.Sb-125 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 68.Te-123m | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 69.Te-125m | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 70.Te-127 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 71.Te-127m | 1 E+03 | 1 E+07 |
| 72.Te-129 | 1 E+02 | 1 E+06 |
| 73.Te-129m | 1 E+03 | 1 E+06 |
| 210.Te-131 | 1 E+02 | 1 E+05 |
| 211.Te-131m | 1 E+01 | 1 E+06 |
| 212.Te-132 | 1 E+02 | 1 E+07 |
| 213.Te-133 | 1 E+01 | 1 E+05 |
| 214.Te-133m | 1 E+01 | 1 E+05 |
| 215.Te-134 | 1 E+01 | 1 E+06 |
| 216.I-123 | 1 E+02 | 1 E+07 |
| 217.I-125 | 1 E+03 | 1 E+06 |
| 218.I-126 | 1 E+02 | 1 E+06 |
| 219.I-129 | 1 E+02 | 1 E+05 |
| 220.I-130 | 1 E+01 | 1 E+06 |
| 221.I-131 | 1 E+02 | 1 E+06 |
| 222.I-132 | 1 E+01 | 1 E+05 |
| 223.I-133 | 1 E+01 | 1 E+06 |
| 224.I-134 | 1 E+01 | 1 E+05 |
| 225.I-135 | 1 E+01 | 1 E+06 |
| 226.Xe131m | 1 E+04 | 1 E+04 |
| 227.Xe-133 | 1 E+03 | 1 E+04 |
| 228.Xe-135 | 1 E+03 | 1 E+10 |
| 229.Cs-129 | 1 E+02 | 1 E+05 |
| 230.Cs-131 | 1 E+03 | 1 E+06 |
| 74.Cs-132 | 1 E+01 | 1 E+05 |
| 75.Cs-134m | 1 E+03 | 1 E+05 |
| 76.Cs-134 | 1 E+01 | 1 E+04 |
| 77.Cs-135 | 1 E+04 | 1 E+07 |
| 78.Cs-136 | 1 E+01 | 1 E+05 |
| 79.Cs-137* | 1 E+01 | 1 E+04 |
| 80.Cs-138 | 1 E+01 | 1 E+04 |
| 81.Ba-131 | 1 E+02 | 1 E+06 |
| 82.Ba-133 | 1 E+01 | 1 E+05 |
| 83.Ba-140* | 1 E+01 | 1 E+05 |
| 84.La-140 | 1 E+01 | 1 E+05 |
| 85.Ce-139 | 1 E+02 | 1 E+06 |
| 86.Ce-141 | 1 E+02 | 1 E+07 |
| 87.Ce-143 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 88.Ce-144* | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 89.Pr-142 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 90.Pr-143 | 1 E+04 | 1 E+06 |  |
| 91.Nd-147 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 92.Nd-149 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 93.Pm-147 | 1 E+04 | 1 E+07 |  |
| 94.Pm-149 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 231.Sm-151 | 1 E+04 | 1 E+08 |  |
| 232.Sm-153 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 233.Eu-152 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 234.Eu-152m | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 235.Eu-154 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 236.Eu-155 | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 237.Gd-153 | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 238.Gd-159 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 239.Tb-160 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 240.Dy-165 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 241.Dy-166 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 242.Ho-166 | 1 E+03 | 1 E+05 |  |
| 243.Er-169 | 1 E+04 | 1 E+07 |  |
| 244.Er-171 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 245.Tm-170 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 246.Tm-171 | 1 E+04 | 1 E+08 |  |
| 247.Yb-175 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 248.Lu-177 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 249.Hf-181 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 250.Ta-182 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 251.W-181 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 95.W-185 | 1 E+04 | 1 E+07 |  |
| 96.W-187 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 97.Re-186 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 98.Re-188 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 99.Os-185 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 100.Os-191 | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 101.Os-191m | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 102.Os-193 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 103.Ir-190 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 104.Ir-192 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 105.Ir-194 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 106.Pt-191 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 107.Pt-193m | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 108.Pt-197 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 109.Pt-197m | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 110.Au-198 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 111.Au-199 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 112.Hg-197 | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 113.Hg197m | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 114.Hg-203 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 115.Tl-200 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 252.Tl-201 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 253.Tl-202 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 254.Tl-204 | 1 E+04 | 1 E+04 |  |
| 255.Pb-203 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 256.Pb-210* | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 257.Pb-212* | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 258.Bi-206 | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 259.Bi-207 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 260.Bi-210 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 261.Bi-212* | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 262.Po-203 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 263.Po-205 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 264.Po-207 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 265.Po-210 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 266.At-211 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 267.Rn-220* | 1 E+04 | 1 E+07 |  |
| 268.Rn-222* | 1 E+01 | 1 E+08 |  |
| 269.Ra-223* | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 270.Ra-224* | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 271.Ra-225 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 272.Ra-226* | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 116.Ra-227 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 117.Ra-228* | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 118.Ac-228 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 119.Th-226* | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 120.Th-227 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 121.Th-228* | 1 E+00 | 1 E+04 |  |
| 122.Th-229* | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 123.Th-230 | 1 E+00 | 1 E+04 |  |
| 124.Th-231 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 125.Th-232* | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 126.Th բնական (ներառյալ Th-232)* | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 127.Th-234* | 1 E+03 | 1 E+05 |  |
| 128.Pa-230 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 129.Pa-231 | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 130.Pa-233 | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 131.U-230* | 1 E+01 | 1 E+05 |  |
| 132.U-231 | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 133.U-232* | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 273.U-233 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 274.U-234 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 275.U-235* | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 276.U-236 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 277.U-237 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 278.U-238* | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 279.U բնական | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 280.U-239 | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 281.U-240 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 282.U-240* | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 283.Np-237* | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 284.Np-239 | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 285.Np-240 | 1 E+01 | 1 E+06 |  |
| 286.Pu-234 | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 287.Pu-235 | 1 E+02 | 1 E+07 |  |
| 288.Pu-236 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 289.Pu-237 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 290.Pu-238 | 1 E+00 | 1 E+04 |  |
| 291.Pu-239 | 1 E+00 | 1 E+04 |  |
| 292.Pu-240 | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 293.Pu-241 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 134.Pu-242 | 1 E+00 | 1 E+04 |  |
| 135.Pu-243 | 1 E+03 | 1 E+07 |  |
| 136.Pu-244 | 1 E+00 | 1 E+04 |  |
| 137.Am-241 | 1 E+00 | 1 E+04 |  |
| 138.Am-242 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 139.Am-242m* | 1 E+00 | 1 E+04 |  |
| 140.Am243* | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 141.Cm-242 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 142.Cm-243 | 1 E+00 | 1 E+04 |  |
| 143.Cm-244 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 144.Cm-245 | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 145.Cm-246 | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 146.Cm-247 | 1 E+00 | 1 E+04 |  |
| 147.Cm-248 | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 148.Bk-249 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 149.Cf-246 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |
| 150.Cf-248 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 151.Cf-249 | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 152.Cf-250 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 153.Cf-251 | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 154.Cf-252 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 294.Cf-253 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 295.Cf-254 | 1 E+00 | 1 E+03 |  |
| 296.Es-253 | 1 E+02 | 1 E+05 |  |
| 297.Es-254 | 1 E+01 | 1 E+04 |  |
| 298.Es-254m | 1 E+02 | 1 E+06 |  |
| 299.Fm-254 | 1 E+04 | 1 E+07 |  |
| 300.Fm-255 | 1 E+03 | 1 E+06 |  |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 16

| 1.Sr-90 | Y-90 |
| --- | --- |
| 2.Zr-93 | Nb-93m |
| 3.Zr-97 | Nb-97 |
| 4.Ru-106 | Rh-106 |
| 5.Cs-137 | Ba-137m |
| 6.Ba-140 | La-140 |
| 7.Ce-144 | Pr-144 |
| 8.Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| 9.Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 10.Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 11.Rn-220 | Po-216 |
| 12.Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| 13.Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| 14.Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0,36), Po-212(0,64) |
| 15.Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| 16.Ra-228 | Ac-228 |
| 17.Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| 18.Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 19.Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| 20.Th-232 | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 21.Th բնական | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 22.Th-234 | Pa-234m |
| 23.U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| 24.U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 25.U-235 | Th-231 |
| 26.U-238 | Th-234, Pa-234m |
| 27.U բնական | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| 28.U-240 | Np-240m |
| 29.Np-237 | Pa-233 |
| 30.Am-242m | Am-242 |
| 31.Am-243 | Np-239 |

| 1.Sr-90 | Y-90 |
| --- | --- |
| 2.Zr-93 | Nb-93m |
| 3.Zr-97 | Nb-97 |
| 4.Ru-106 | Rh-106 |
| 5.Cs-137 | Ba-137m |
| 6.Ba-140 | La-140 |
| 7.Ce-144 | Pr-144 |
| 8.Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| 9.Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 10.Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 11.Rn-220 | Po-216 |
| 12.Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| 13.Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| 14.Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0,36), Po-212(0,64) |
| 15.Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| 16.Ra-228 | Ac-228 |
| 17.Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| 18.Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 19.Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| 20.Th-232 | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 21.Th բնական | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 22.Th-234 | Pa-234m |
| 23.U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| 24.U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| 25.U-235 | Th-231 |
| 26.U-238 | Th-234, Pa-234m |
| 27.U բնական | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| 28.U-240 | Np-240m |
| 29.Np-237 | Pa-233 |
| 30.Am-242m | Am-242 |
| 31.Am-243 | Np-239 |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  17

ԲԵՌՆԵՐԻ ՄԵՋ ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

| Ռադիոնուկլիդ | Ռադիոնուկլիդների առավելագույն տեսակարար ակտիվությունը այն նյութերում, որոնց վրա չեն տարածվում կանոնները, Բկ/գ | Ռադիոնուկլիդների առավելագույն տեսակարար ակտիվությունը այն բեռներում, որոնց վրա չեն տարածվում կանոնները, Բկ/գ | Ռադիոնուկլիդների առավելագույն տեսակարար ակտիվությունը այն բեռներում, որոնք ուղարկվում են փոստային ծանրոցներով, Բկ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Ac-225 (ա) | 1 · 101 | 1 · 104 | 6 · 105 |
| 2. Ac-227 (ա) | 1 · 10-1 | 1 · 103 | 9 · 103 |
| 3. Ac-228 | 1 · 101 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 4. Ag-105 | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 5. Ag-108m (ա) | 1 · 101(բ) | 1 · 106(բ) | 7 · 107 |
| 6. Ag-110m (ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 4 · 107 |
| 7. Ag-111 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 8. Al-26 | 1 · 101 | 1 · 105 | 1 · 107 |
| 9. Am-241 | 1 · 100 | 1 · 104 | 1 · 105 |
| 10. Am-242m (ա) | 1 · 100(բ) | 1 · 104(բ) | 1 · 105 |
| 11. Am-243 (ա) | 1 · 100(բ) | 1 · 103(բ) | 1 · 105 |
| 12. Ar-37 | 1 · 106 | 1 · 108 | 1 · 409 |
| 13. Ar-39 | 1 · 107 | 1 · 104 | 4 · 109 |
| 14. Ar-41 | 1 · 102 | 1 · 109 | 3 · 107 |
| 15. As-72 | 1 · 101 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 16. As-73 | 1 · 103 | 1 · 107 | 4 · 109 |
| 17. As-74 | 1 · 101 | 1 · 106 | 9 · 107 |
| 18. As-76 | 1 · 102 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 19. As-77 | 1 · 103 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 20. At-211(ա) | 1 · 103 | 1 · 107 | 5 · 107 |
| 21. Au-193 | 1 · 102 | 1 · 107 | 2 · 108 |
| 22. Au-194 | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 23. Au-195 | 1 · 102 | 1 · 107 | 6 · 108 |
| 24. Au-198 | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 25. Au-199 | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 26. Ba-131(ա) | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 27. Ba-133 | 1 · 102 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 28. Ba-133m | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 29. Ba-140(ա) | 1 · 101(բ) | 1 · 105(բ) | 3 · 107 |
| 30. Be-7 | 1 · 103 | 1 · 107 | 2 · 109 |
| 31. Be-10 | 1 · 104 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 32. Bi-205 | 1 · 101 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 33. Bi-206 | 1 · 101 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 34. Bi-207 | 1 · 101 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 35. Bi-210 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 36. Bi-210m(ա) | 1 · 101 | 1 · 105 | 2 · 108 |
| 37. Bi-212(ա) | 1 · 101(բ) | 1 · 105(բ) | 6 · 107 |
| 38. Bk-247 | 1 · 100 | 1 · 104 | 8 · 104 |
| 39. Bk-249(ա) | 1 · 103 | 1 · 106 | 3 · 107 |
| 40. Br-76 | 1 · 101 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 41. Br-77 | 1 · 102 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 42. Br-82 | 1 · 101 | 1 · 106 | 4 · 107 |
| 43. C-11 | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 44. C-14 | 1 · 104 | 1 · 107 | 3 · 108 |
| 45. Ca-41 | 1 · 105 | 1 · 107 | 1 · 109 |
| 46. Ca-45 | 1 · 104 | 1 · 107 | 1 · 108 |
| 47. Ca-47(ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 3 · 107 |
| 48. Cd-109 | 1 · 104 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 49. Cd-113m | 1 · 103 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 50. Cd-115(ա) | 1 · 102 | 1 · 106 | 4 · 107 |
| 51. Cd-115m | 1 · 103 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 52. Ce-139 | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 53. Ce-141 | 1 · 102 | 1 · 107 | 6 · 107 |
| 54. Ce-143 | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 55. Ce-144(ա) | 1 · 102(բ) | 1 · 105(բ) | 2 · 107 |
| 56. Cf-248 | 1 · 101 | 1 · 104 | 6 · 105 |
| 57. Cf-249 | 1 · 100 | 1 · 103 | 8 · 104 |
| 58. Cf-250 | 1 · 101 | 1 · 104 | 2 · 105 |
| 59. Cf-251 | 1 · 100 | 1 · 103 | 7 · 104 |
| 60. Cf-252 | 1 · 101 | 1 · 104 | 3 · 105 |
| 61. Cf-253(ա) | 1 · 102 | 1 · 105 | 4 · 106 |
| 62. Cf-254 | 1 · 100 | 1 · 103 | 1 · 105 |
| 63. Cl-36 | 1 · 104 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 64. Cl-38 | 1 · 101 | 1 · 105 | 2 · 107 |
| 65. Cm-240 | 1 · 102 | 1 · 105 | 2 · 106 |
| 66. Cm-241 | 1 · 102 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 67. Cm-242 | 1 · 102 | 1 · 105 | 1 · 106 |
| 68. Cm-243 | 1 · 100 | 1 · 104 | 1 · 105 |
| 69. Cm-244 | 1 · 101 | 1 · 104 | 2 · 105 |
| 70. Cm-245 | 1 · 100 | 1 · 103 | 9 · 106 |
| 71. Cm-246 | 1 · 100 | 1 · 103 | 9 · 106 |
| 72. Cm-247(ա) | 1 · 100 | 1 · 104 | 1 · 105 |
| 73. Cm-248 | 1 · 100 | 1 · 103 | 3 · 104 |
| 74. Co-55 | 1 · 101 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 75. Co-56 | 1 · 101 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 76. Co-57 | 1 · 102 | 1 · 106 | 1 · 109 |
| 77. Co-58 | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 78. Co-58m | 1 · 104 | 1 · 107 | 4 · 109 |
| 79. Co-60 | 1 · 101 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 80. Cr-51 | 1 · 103 | 1 · 107 | 3 · 109 |
| 81. Cs-129 | 1 · 102 | 1 · 105 | 4 · 108 |
| 82. Cs-131 | 1 · 103 | 1 · 106 | 3 · 109 |
| 83. Cs-132 | 1 · 101 | 1 · 105 | 1 · 108 |
| 84. Cs-134 | 1 · 101 | 1 · 104 | 7 · 107 |
| 85. Cs-134m | 1 · 103 | 1 · 105 | 6 · 107 |
| 86. Cs-135 | 1 · 104 | 1 · 107 | 1 · 108 |
| 87. Cs-136 | 1 · 101 | 1 · 105 | 5 · 107 |
| 88. Cs-137(ա) | 1 · 101(բ) | 1 · 104(բ) | 6 · 107 |
| 89. Cu-64 | 1 · 102 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 90. Cu-67 | 1 · 102 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 91. Dy-159 | 1 · 103 | 1 · 107 | 2 · 108 |
| 92. Dy-165 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 93. Dy-166(ա) | 1 · 103 | 1 · 106 | 3 · 107 |
| 94. Er-169 | 1 · 104 | 1 · 107 | 1 · 108 |
| 95. Er-171 | 1 · 102 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 96. Eu-147 | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 97. Eu-148 | 1 · 101 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 98. Eu-149 | 1 · 102 | 1 · 107 | 2 · 109 |
| 99.Eu-150 (կարճ ապրող) | 1 · 103 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 100.Eu-150 (երկար ապրող) | 1 · 101 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 101. Eu-152 | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 102. Eu-152m | 1 · 102 | 1 · 106 | 8 · 107 |
| 103. Eu-154 | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 104. Eu-155 | 1 · 102 | 1 · 107 | 3 · 108 |
| 105. Eu-156 | 1 · 101 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 106. F-18 | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 107. Fe-52(ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 3 · 107 |
| 108. Fe-55 | 1 · 104 | 1 · 106 | 4 · 109 |
| 109. Fe-59 | 1 · 101 | 1 · 106 | 9 · 107 |
| 110. Fe-60(ա) | 1 · 102 | 1 · 105 | 2 · 107 |
| 111. Ga-67 | 1 · 102 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 112. Ga-68 | 1 · 101 | 1 · 105 | 5 · 107 |
| 113. Ga-72 | 1 · 101 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 114. Gd-146(ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 115. Gd-148 | 1 · 101 | 1 · 104 | 2 · 105 |
| 116. Gd-153 | 1 · 102 | 1 · 107 | 9 · 108 |
| 117. Gd-159 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 118. Ge-68(ա) | 1 · 101 | 1 · 105 | 5 · 107 |
| 119. Ge-71 | 1 · 104 | 1 · 108 | 4 · 109 |
| 120. Ge-77 | 1 · 101 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 121. Hf-172(ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 122. Hf-175 | 1 · 102 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 123. Hf-181 | 1 · 101 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 124. Hf-182 | 1 · 102 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 125. Hg-194(ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 126. Hg-195m(ա) | 1 · 102 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 127. Hg-197 | 1 · 102 | 1 · 107 | 1 · 109 |
| 128. Hg-197m | 1 · 102 | 1 · 106 | 4 · 107 |
| 129. Hg-203 | 1 · 102 | 1 · 105 | 1 · 108 |
| 130. Ho-166 | 1 · 103 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 131. Ho-166m | 1 · 101 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 132. I-123 | 1 · 102 | 1 · 107 | 3 · 108 |
| 133. I-124 | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 134. I-125 | 1 · 103 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 135. I-126 | 1 · 102 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 136. I-129 | 1 · 102 | 1 · 105 | 1 · 107 |
| 137. I-131 | 1 · 102 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 138. I-132 | 1 · 101 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 139. I-133 | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 140. I-134 | 1 · 101 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 141. I-135(ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 142. In-111 | 1 · 102 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 143. In-113m | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 144. In-114m(ա) | 1 · 102 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 145. In-115m | 1 · 102 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 146. Ir-189(ա) | 1 · 102 | 1 · 107 | 1 · 109 |
| 147. Ir-190 | 1 · 101 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 148. Ir-192 | 1 · 101 | 1 · 104 | 6 · 107 |
| 149. Ir-194 | 1 · 102 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 150. K-40 | 1 · 102 | 1 · 106 | 9 · 107 |
| 151. K-42 | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 107 |
| 152. K-43 | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 153. Kr-81 | 1 · 104 | 1 · 107 | 4 · 109 |
| 154. Kr-85 | 1 · 105 | 1 · 104 | 1 · 109 |
| 155. Kr-85m | 1 · 103 | 1 · 1010 | 3 · 108 |
| 156. Kr-87 | 1 · 102 | 1 · 109 | 2 · 107 |
| 157. La-137 | 1 · 103 | 1 · 107 | 6 · 108 |
| 158. La-140 | 1 · 101 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 159. Lu-172 | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 160. Lu-173 | 1 · 102 | 1 · 107 | 8 · 108 |
| 161. Lu-174 | 1 · 102 | 1 · 107 | 9 · 108 |
| 162. Lu-174m | 1 · 102 | 1 · 107 | 1 · 109 |
| 163. Lu-177 | 1 · 103 | 1 · 107 | 7 · 107 |
| 164. Mg-28(ա) | 1 · 101 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 165. Mn-52 | 1 · 101 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 166. Mn-53 | 1 · 104 | 1 · 109 | 1 · 1011 |
| 167. Mn-54 | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 168. Mn-56 | 1 · 101 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 169. Mo-93 | 1 · 103 | 1 · 108 | 2 · 109 |
| 170. Mo-99(ա) | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 171. N-13 | 1 · 102 | 1 · 109 | 6 · 107 |
| 172. Na-22 | 1 · 101 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 173. Na-24 | 1 · 101 | 1 · 105 | 2 · 107 |
| 174. Nb-93m | 1 · 104 | 1 · 107 | 3 · 109 |
| 175. Nb-94 | 1 · 101 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 176. Nb-95 | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 177. Nb-97 | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 178. Nd-147 | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 179. Nd-149 | 1 · 102 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 180. Ni-59 | 1 · 104 | 1 · 108 | 1 · 1010 |
| 181. Ni-63 | 1 · 105 | 1 · 108 | 3 · 109 |
| 182. Ni-65 | 1 · 101 | 1 · 106 | 4 · 107 |
| 183. Np-235 | 1 · 103 | 1 · 107 | 4 · 109 |
| 184.Np-236 (կարճ ապրող) | 1 · 103 | 1 · 107 | 2 · 108 |
| 185.Np-236 (երկար ապրող) | 1 · 102 | 1 · 105 | 2 · 106 |
| 186. Np-237 | 1 · 100(բ) | 1 · 103(բ) | 2 · 105 |
| 187. Np-239 | 1 · 102 | 1 · 107 | 4 · 107 |
| 188. Os-185 | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 189. Os-191 | 1 · 102 | 1 · 107 | 2 · 108 |
| 190. Os-191m | 1 · 103 | 1 · 107 | 3 · 109 |
| 191. Os-193 | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 192. Os-194(ա) | 1 · 102 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 193. P-32 | 1 · 103 | 1 · 105 | 5 · 107 |
| 194. P-33 | 1 · 105 | 1 · 108 | 1 · 108 |
| 195. Pa-230(ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 7 · 106 |
| 196. Pa-231 | 1 · 100 | 1 · 103 | 4 · 104 |
| 197. Pa-233 | 1 · 102 | 1 · 107 | 7 · 107 |
| 198. Pb-202 | 1 · 103 | 1 · 106 | 2 · 109 |
| 199. Pb-203 | 1 · 102 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 200. Pb-205 | 1 · 104 | 1 · 107 | 1 · 109 |
| 201. Pb-210(ա) | 1 · 101(բ) | 1 · 104(բ) | 5 · 106 |
| 202. Pb-212(ա) | 1 · 101(բ) | 1 · 105(բ) | 2 · 107 |
| 203. Pd-103(ա) | 1 · 103 | 1 · 108 | 4 · 109 |
| 204. Pd-107 | 1 · 105 | 1 · 108 | 1 · 1010 |
| 205. Pd-109 | 1 · 103 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 206. Pm-143 | 1 · 102 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 207. Pm-144 | 1 · 101 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 208. Pm-145 | 1 · 103 | 1 · 107 | 1 · 109 |
| 209. Pm-147 | 1 · 104 | 1 · 107 | 2 · 108 |
| 210. Pm-148m(ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 211. Pm-149 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 212. Pm-151 | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 213. Po-210 | 1 · 101 | 1 · 104 | 2 · 106 |
| 214. Pr-142 | 1 · 102 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 215. Pr-143 | 1 · 104 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 216. Pt-188(ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 8 · 107 |
| 217. Pt-191 | 1 · 102 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 218. Pt-193 | 1 · 104 | 1 · 107 | 4 · 109 |
| 219. Pt-193m | 1 · 103 | 1 · 107 | 5 · 107 |
| 220. Pt-195m | 1 · 102 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 221. Pt-197 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 222. Pt-197m | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 223. Pu-236 | 1 · 101 | 1 · 104 | 3 · 105 |
| 224. Pu-237 | 1 · 103 | 1 · 107 | 2 · 109 |
| 225. Pu-238 | 1 · 100 | 1 · 104 | 1 · 105 |
| 226. Pu-239 | 1 · 100 | 1 · 104 | 1 · 105 |
| 227. Pu-240 | 1 · 100 | 1 · 103 | 1 · 105 |
| 228. Pu-241(ա) | 1 · 102 | 1 · 105 | 6 · 106 |
| 229. Pu-242 | 1 · 100 | 1 · 104 | 1 · 105 |
| 230. Pu-244(ա) | 1 · 100 | 1 · 104 | 1 · 105 |
| 231. Ra-223(ա) | 1 · 102(բ) | 1 · 105(բ) | 7 · 105 |
| 232. Ra-224(ա) | 1 · 101(բ) | 1 · 105(բ) | 2 · 106 |
| 233. Ra-225(ա) | 1 · 102 | 1 · 105 | 4 · 105 |
| 234. Ra-226(ա) | 1 · 101(բ) | 1 · 104(բ) | 3 · 105 |
| 235. Ra-228(ա) | 1 · 101(բ) | 1 · 105(բ) | 2 · 105 |
| 236. Rb-81 | 1 · 101 | 1 · 106 | 8 · 107 |
| 237. Rb-83(ա) | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 238. Rb-84 | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 239. Rb-86 | 1 · 102 | 1 · 105 | 5 · 107 |
| 240. Rb-87 | 1 · 104 | 1 · 107 | 1 · 109 |
| 241. Rb (բնական) | 1 · 104 | 1 · 107 | 1 · 109 |
| 242. Re-184 | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 243. Re-184m | 1 · 102 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 244. Re-186 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 245. Re-187 | 1 · 106 | 1 · 109 | 1 · 1011 |
| 246. Re-188 | 1 · 102 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 247. Re-189(ա) | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 248. Re (բնական) | 1 · 106 | 1 · 109 | 1 · 1011 |
| 249. Rh-99 | 1 · 101 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 250. Rh-101 | 1 · 102 | 1 · 107 | 3 · 108 |
| 251. Rh-102 | 1 · 101 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 252. Rh-102m | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 253. Rh-103m | 1 · 104 | 1 · 108 | 4 · 109 |
| 254. Rh-105 | 1 · 102 | 1 · 107 | 8 · 107 |
| 255. Rn-222(ա) | 1 · 101(բ) | 1 · 108(բ) | 4 · 105 |
| 256. Ru-97 | 1 · 102 | 1 · 107 | 5 · 108 |
| 257. Ru-103(ա) | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 258. Ru-105 | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 259. Ru-106(ա) | 1 · 102(բ) | 1 · 105(բ) | 2 · 107 |
| 260. S-35 | 1 · 105 | 1 · 108 | 3 · 108 |
| 261. Sb-122 | 1 · 102 | 1 · 104 | 4 · 107 |
| 262. Sb-124 | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 263. Sb-125 | 1 · 102 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 264. Sb-126 | 1 · 101 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 265. Sc-44 | 1 · 101 | 1 · 105 | 5 · 107 |
| 266. Sc-46 | 1 · 101 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 267. Sc-47 | 1 · 102 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 268. Sc-48 | 1 · 101 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 269. Se-75 | 1 · 102 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 270. Se-79 | 1 · 104 | 1 · 107 | 2 · 108 |
| 271. Si-31 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 272. Si-32 | 1 · 103 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 273. Sm-145 | 1 · 102 | 1 · 107 | 1 · 109 |
| 274. Sm-147 | 1 · 101 | 1 · 104 | 1 · 106 |
| 275. Sm-151 | 1 · 104 | 1 · 108 | 1 · 109 |
| 276. Sm-153 | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 277. Sn-113(ա) | 1 · 103 | 1 · 107 | 2 · 108 |
| 278. Sn-117m | 1 · 102 | 1 · 106 | 4 · 107 |
| 279. Sn-119m | 1 · 103 | 1 · 107 | 3 · 109 |
| 280. Sn-121m(ա) | 1 · 103 | 1 · 107 | 9 · 107 |
| 281. Sn-123 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 282. Sn-125 | 1 · 102 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 283. Sn-126(ա) | 1 · 101 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 284. Sr-82(ա) | 1 · 101 | 1 · 105 | 2 · 107 |
| 285. Sr-85 | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 286. Sr-85m | 1 · 102 | 1 · 107 | 5 · 108 |
| 287. Sr-87m | 1 · 102 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 288. Sr-89 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 289. Sr-90(ա) | 1 · 102(բ) | 1 · 104(բ) | 3 · 107 |
| 290. Sr-91(ա) | 1 · 101 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 291. Sr-92(ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 3 · 107 |
| 292. T(H-3) | 1 · 106 | 1 · 109 | 4 · 109 |
| 293.Ta-178 (երկար ապրող) | 1 · 101 | 1 · 106 | 8 · 107 |
| 294. Ta-179 | 1 · 103 | 1 · 107 | 3 · 109 |
| 295. Ta-182 | 1 · 101 | 1 · 104 | 5 · 107 |
| 296. Tb-157 | 1 · 104 | 1 · 107 | 4 · 109 |
| 297. Tb-158 | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 298. Tb-160 | 1 · 101 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 299. Tc-95m(ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 300. Tc-96 | 1 · 101 | 1 · 106 | 4 · 107 |
| 301. c-96m(ա) | 1 · 103 | 1 · 107 | 4 · 107 |
| 302. Tc-97 | 1 · 103 | 1 · 108 | 1 · 109 |
| 303. Tc-97m | 1 · 103 | 1 · 107 | 1 · 108 |
| 304. Tc-98 | 1 · 101 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 305. Tc-99 | 1 · 104 | 1 · 107 | 9 · 107 |
| 306. Tc-99m | 1 · 102 | 1 · 107 | 4 · 108 |
| 307. Te-121 | 1 · 101 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 308. Te-121m | 1 · 102 | 1 · 107 | 1 · 108 |
| 309. Te-123m | 1 · 102 | 1 · 107 | 1 · 108 |
| 310. Te-125m | 1 · 103 | 1 · 107 | 9 · 107 |
| 311. Te-127 | 1 · 103 | 1 · 106 | 7 · 107 |
| 312. Te-127m (ա) | 1 · 103 | 1 · 107 | 5 · 107 |
| 313. Te-129 | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 314. Te-129m (ա) | 1 · 103 | 1 · 106 | 4 · 107 |
| 315. Te-131m (ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 5 · 107 |
| 316. Te-132 (ա) | 1 · 102 | 1 · 107 | 4 · 107 |
| 317. Th-227 | 1 · 101 | 1 · 104 | 5 · 105 |
| 318. Th-228 (ա) | 1 · 100 (բ) | 1 · 104 (բ) | 1 · 105 |
| 319. Th-229 | 1 · 100 (բ) | 1 · 103 (բ) | 5 · 104 |
| 320. Th-230 | 1 · 100 | 1 · 104 | 1 · 105 |
| 321. Th-231 | 1 · 103 | 1 · 107 | 2 · 106 |
| 322. Th-232 | 1 · 101 | 1 · 104 | 1 · 105 |
| 323. Th-234 (ա) | 1 · 103 (բ) | 1 · 105 (բ) | 3 · 107 |
| 324. Ti-44 (ա) | 1 · 101 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 325. Tl-200 | 1 · 101 | 1 · 106 | 9 · 107 |
| 326. Tl-201 | 1 · 102 | 1 · 106 | 4 · 108 |
| 327. Tl-202 | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 328. Tl-204 | 1 · 104 | 1 · 104 | 7 · 107 |
| 329. Tm-167 | 1 · 102 | 1 · 106 | 8 · 107 |
| 330. Tm-170 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 331. Tm-171 | 1 · 104 | 1 · 108 | 4 · 109 |
| 332.U-230 (արագ թոքային կլանում), (ա), (գ) | 1 · 101 (բ) | 1 · 105 (բ) | 1 · 107 |
| 333.U-230 (միջին թոքային կլանում), (ա), (դ) | 1 · 101 | 1 · 104 | 4 · 105 |
| 334.U-230 (դանդաղ թոքային կլանում), (ա), (ե) | 1 · 101 | 1 · 104 | 3 · 105 |
| 335.U-232 (արագ թոքային կլանում), (գ) | 1 · 100 (բ) | 1 · 103 (բ) | 1 · 106 |
| 336.U-232 (միջին թոքային կլանում), (դ) | 1 · 101 | 1 · 104 | 7 · 105 |
| 337.U-232 (դանդաղ թոքային կլանում), (ե) | 1 · 101 | 1 · 104 | 1 · 105 |
| 338.U-233 (արագ թոքային կլանում), (գ) | 1 · 101 | 1 · 104 | 9 · 106 |
| 339.U-233 (միջին թոքային կլանում), (դ) | 1 · 102 | 1 · 105 | 2 · 106 |
| 340.U-233 (դանդաղ թոքային կլանում), (ե) | 1 · 101 | 1 · 105 | 6 · 105 |
| 341.U-234 (արագ թոքային կլանում), (գ) | 1 · 101 | 1 · 104 | 9 · 106 |
| 342.U-234 (միջին թոքային կլանում), (դ) | 1 · 102 | 1 · 105 | 2 · 106 |
| 343.U-234 (դանդաղ թոքային կլանում), (ե) | 1 · 101 | 1 · 105 | 6 · 105 |
| 344.U-235 (թոքային կլանման բոլոր տեսակները), (ա), (գ), (դ), (ե) | 1 · 101 (բ) | 1 · 104 (բ) | 1 · 106 |
| 345.U-236 (արագ թոքային կլանում), (գ) | 1 · 101 | 1 · 104 | 9 · 106 |
| 346.U-236 (միջին թոքային կլանում), (դ) | 1 · 102 | 1 · 105 | 2 · 106 |
| 347.U-236 (դանդաղ թոքային կլանում), (ե) | 1 · 101 | 1 · 104 | 6 · 105 |
| 348.U-238 (թոքային կլանման բոլոր տեսակները), (գ), (դ), (ե) | 1 · 101 (բ) | 1 · 104 (բ) | 1 · 106 |
| 349. U (մինչև 20% կամ դրանից քիչ հարստացված), (զ) | 1 · 100 | 1 · 103 | 1 · 105 |
| 350. U (աղքատացված) | 1 · 100 | 1 · 103 | 1 · 105 |
| 351. V-48 | 1 · 101 | 1 · 105 | 4 · 107 |
| 352. V-49 | 1 · 104 | 1 · 107 | 4 · 109 |
| 353. W-178 (ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 5 · 108 |
| 354. W-181 | 1 · 103 | 1 · 107 | 3 · 109 |
| 355. W-185 | 1 · 104 | 1 · 107 | 8 · 107 |
| 356. W-187 | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 357. W-188 (ա) | 1 · 102 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 358. Xe-122 (ա) | 1 · 102 | 1 · 109 | 4 · 107 |
| 359. Xe-123 | 1 · 102 | 1 · 109 | 7 · 107 |
| 360. Xe-127 | 1 · 103 | 1 · 105 | 2 · 108 |
| 361. Xe-131m | 1 · 104 | 1 · 104 | 4 · 109 |
| 362. Xe-133 | 1 · 103 | 1 · 104 | 1 · 109 |
| 363. Xe-135 | 1 · 103 | 1 · 1010 | 2 · 108 |
| 364. Y-87 (ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 1 · 108 |
| 365. Y-88 | 1 · 101 | 1 · 106 | 4 · 107 |
| 366. Y-90 | 1 · 103 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 367. Y-91 | 1 · 103 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 368. Y-91m | 1 · 102 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 370. Y-92 | 1 · 102 | 1 · 105 | 2 · 107 |
| 371. Y-93 | 1 · 102 | 1 · 105 | 3 · 107 |
| 372. Yb-169 | 1 · 102 | 1 · 107 | 1 · 108 |
| 373. Yb-175 | 1 · 103 | 1 · 107 | 9 · 107 |
| 374. Zn-65 | 1 · 101 | 1 · 106 | 2 · 108 |
| 375. Zn-69 | 1 · 104 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 376. Zn-69m (ա) | 1 · 102 | 1 · 106 | 6 · 107 |
| 377. Zr-88 | 1 · 102 | 1 · 106 | 3 · 108 |
| 378. Zr-93 | 1 · 103 (բ) | 1 · 107 (բ) | 1 · 109 |
| 379. Zr-95 (ա) | 1 · 101 | 1 · 106 | 8 · 107 |
| 380. Zr-97 (ա) | 1 · 101 (բ) | 1 · 105 (բ) | 4 · 107 |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 18

| 1.Sr-90 | Y-90 |
| --- | --- |
| 2.Zr-93 | Nb-93m |
| 3.Zr-97 | Nb-97 |
| 4.Ru-106 | Rh-106 |
| 5.Cs-137 | Ba-137m |
| 6.Се-134 | La-134 |
| 7.Се-144 | Pr-144 |
| 8.Ва-140 | La-140 |
| 9.Bi-212 | Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| 10.Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| 11.Pb-212 | Bi-212, TI-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| 12.Rn-220 | Po-216 |
| 13.Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| 14.Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| 15.Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| 16.Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| 17.Ra-228 | Ac-228 |
| 18.Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| 19.Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| 20.Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| 21.Th-234 | Pa-234m |
| 22.U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| 23.U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| 24.U-235 | Th-231 |
| 25.U-238 | Th-234, Pa-234m |
| 26.U-240 | Np-240m |
| 27.Np-237 | Pa-233 |
| 28.Am-242m | Am-242 |
| 29.Am-243 | Np-239 |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  19

ԱՆՀԱՅՏ ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

| Ռադիոնուկլիդ | Ռադիոնուկլիդների առավելագույն տեսակարար ակտիվությունը այն նյութերում, որոնց վրա չեն տարածվում կանոնները, Բկ/գ | Ռադիոնուկլիդների առավելագույն տեսակարար ակտիվությունը այն բեռներում, որոնց վրա չեն տարածվում կանոնները, Բկ/գ | Ռադիոնուկլիդների առավելագույն տեսակարար ակտիվությունը այն բեռներում, որոնք ուղարկվում են փոստային ծանրոցներով, Բկ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Հայտնի է միայն այն, որ առկա են բետա կամ գամմա ճառագայթիչներ | 1 х 101 | 1 х 104 | 2 х 106 |
| 2.Հայտնի է միայն այն, որ առկա են ալֆա ճառագայթիչներ | 1 х 10-1 | 1 х 103 | 9 х 103 |
| 3.Չկան համապատասխան տվյալներ | 1 х 10-1 | 1 х103 | 9 х 103 |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  20

ՏԱՐԲԵՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ՓԱԹԵԹՎԱԾՔՆԵՐԻՑ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ

| Փաթեթվածքի տրանսպորտային կատեգորիա | Ճառագայթման բաժնեչափի հզորության առավելագույն արժեքը փաթեթվածքի մակերևույթի վրա ցանկացած կետում, մԶվ/Ժ | Ճառագայթման բաժնեչափի հզորության առավելագույն արժեքը փաթեթվածքի մակերևույթից 1,0 մ հեռավորության վրա ցանկացած կետում, մԶվ/Ժ |
| --- | --- | --- |
| 1. I | 0,005 | 0,001 |
| 2. II | 0,5 | 0,01 |
| 3. III | 2,0 | 0,1 |
| 4. IV (III՝ բացառիկ օգտագործման պայմաններով) | 10,0 | - |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  21

ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ՝ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ, մասն./(սմ2 х րոպ.)

|  | Աղտոտման առարկան | Ռադիոակտիվ աղտոտման տեսակները |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մաքրվող (չֆիքսված) |  |  | Չմաքրվող (ֆիքսված) |  |  | Գումարային |  |  |
|  |  | ցածր թունավորության ալֆա ճառագայթիչներ | մնացած ալֆա ճառագայթիչներ | բետա ճառագայթիչներ | ցածր թունավորության ալֆա ճառագայթիչներ | մնացած ալֆա ճառագայթիչներ | բետա ճառագայթիչներ | ցածր թունավորության ալֆա ճառագայթիչներ | մնացած ալֆա ճառագայթիչներ | բետա ճառագայթիչներ |
| 1. | Տրանսպորտային միջոցի և տրանսպորտային փաթեթավորման լրակազմի արտաքին մակերևույթը | 10 | 1 | 10 | - | - | 200 | - | - | - |
| 2. | Պահպանական տարայի ներքին մակերևույթը և տրանսպորտային բեռնարկղի արտաքին մակերևույթը | 10 | 1 | 100 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 3. | Չվնասված մաշկ, հատուկ սպիտակեղեն, սրբիչներ, անհատական պաշտպանության միջոցների դիմային մասերի ներքին մակերևույթ | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 200 (40) |
| 4. | Հատուկ կոշկեղեն | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 2000 |
| 5. | Անձնակազմի մշտական գտնվելու վայրերի և դրանցում գտնվող սարքավորումների մակերևույթները | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 6. | Անձնակազմի պարբերական գտնվելու վայրերի և դրանցում գտնվող սարքավորումների մակերևույթները | 200 | 50 | - | - | - | - | - | - | 10000 |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  22

ՄԵՏԱՂՆԵՐՈՒՄ ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ Է ԴՐԱՆՑ ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

| Ռադիոնուկլիդ | Թույլատրելի տեսակարար ակտիվություն ԴԿi, կԲկ/կգ |
| --- | --- |
| 1. 54Mn | 1,0 |
| 2. 65Zn | 1,0 |
| 3. 94Nb | 0,4 |
| 4. 106Ru+106mRh | 4,0 |
| 5. 125Sb+125mTe | 1,6 |
| 6. 134Cs | 0,5 |
| 7. 137Cs+137mBa | 1,0 |
| 8. 152Eu | 0,5 |
| 9. 154Eu | 0,5 |
| 10. 90Sr+90Y | 10,0 |
| 1 1.226Ra | 0,4 |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  23

ՏԵԽՆԱԾԻՆ ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ Է ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

| Ռադիոնուկլիդ | Տեսակարար ակտիվություն, Բկ/գ | Ռադիոնուկլիդ | Տեսակարար ակտիվություն, Բկ/գ | Ռադիոնուկլիդ | Տեսակարար ակտիվություն, Բկ/գ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. H-3 | 100 | Cu-64 | 100 | Tc-99 | 1 |
| 2. Be-7 | 10 | Zn-65 | 0,1 | Tc-99m | 100 |
| 3. C-14 | 1 | Zn-69 | 1000 | Ru-97 | 10 |
| 4. F-18 | 10 | Zn-69m | 10 | Ru-103 | 1 |
| 5. Na-22 | 0,1 | Ga-72 | 10 | Ru-105 | 10 |
| 6. Si-31 | 1000 | Ge-71 | 10 000 | Ru-106 | 0,1 |
| 7. P-32 | 1000 | As-73 | 1000 | Rh-103m | 10 000 |
| 8. P-33 | 1000 | As-74 | 10 | Rh-105 | 100 |
| 9. S-35 | 100 | As-76 | 10 | Pd-103 | 1000 |
| 10. Cl-36 | 1 | As-77 | 1000 | Pd-109 | 100 |
| 11. Cl-38 | 10 | Se-75 | 1 | Ag-105 | 1 |
| 12. K-42 | 100 | Br-82 | 1 | Ag-110m | 0,1 |
| 13. K-43 | 10 | Rb-86 | 100 | Ag-111 | 100 |
| 14. Ca-45 | 100 | Sr-85 | 1 | Cd-109 | 1 |
| 15. Ca-47 | 10 | Sr-85m | 100 | Cd-115 | 10 |
| 16. Sc-46 | 0,1 | Sr-87m | 100 | Cd-115m | 100 |
| 17. Sc-47 | 100 | Sr-89 | 1000 | In-111 | 10 |
| 18. Sc-48 | 1 | Sr-90 | 1 | In-113m | 100 |
| 19. V-48 | 1 | Sr-91 | 10 | In-114m | 10 |
| 20. Cr-51 | 100 | Sr-92 | 10 | In-115m | 100 |
| 21. Mn-51 | 10 | Y-90 | 1000 | Sn-113 | 1 |
| 22. Mn-52 | 1 | Y-91 | 100 | Sn-125 | 10 |
| 23. Mn-52m | 10 | Y-91m | 100 | Sb-122 | 10 |
| 24. Mn-53 | 100 | Y-92 | 100 | Sb-124 | 1 |
| 25. Mn-54 | 0,1 | Y-93 | 100 | Sb-125 | 0,1 |
| 26. Mn-56 | 10 | Zr-93 | 10 | Te-123m | 1 |
| 27. Fe-52 | 10 | Zr-95 | 1 | Te-125m | 1000 |
| 28. Fe-55 | 1000 | Zr-97 | 10 | Te-127 | 1000 |
| 29. Fe-59 | 1 | Nb-93m | 10 | Te-127m | 10 |
| 30. Co-55 | 10 | Nb-94 | 0,1 | Te-129 | 100 |
| 31. Co-56 | 0,1 | Nb-95 | 1 | Te-129m | 10 |
| 32. Co-57 | 1 | Nb-97 | 10 | Te-131 | 100 |
| 33. Co-58 | 1 | Nb-98 | 10 | Te-131m | 10 |
| 34. Co-58m | 10 000 | Mo-90 | 10 | Te-132 | 1 |
| 35. Co-60 | 0,1 | Mo-93 | 10 | Te-133 | 10 |
| 36. Co-60m | 1000 | Mo-99 | 10 | Te-133m | 10 |
| 37. Co-61 | 100 | Mo-101 | 10 | Te-134 | 10 |
| 38. Co-62m | 10 | Tc-96 | 1 | I-123 | 100 |
| 39. Ni-59 | 100 | Tc-96m | 1000 | I-125 | 100 |
| 40. Ni-63 | 100 | Tc-97 | 10 | I-126 | 10 |
| 41. Ni-65 | 10 | Tc-97m | 100 | I-129 | 0,01 |
| 42 .I-130 | 10 | Lu-177 | 100 | U-236 | 10 |
| 43. I-131 | 10 | Hf-181 | 1 | U-237 | 100 |
| 44. I-132 | 10 | Ta-182 | 0,1 | U-239 | 100 |
| 45. I-133 | 10 | W-181 | 10 | U-240 | 100 |
| 46. I-134 | 10 | W-185 | 1000 | Np-237 | 1 |
| 47. I-135 | 10 | W-187 | 10 | Np-239 | 100 |
| 48. Cs-129 | 10 | Re-186 | 1000 | Np-240 | 10 |
| 49. Cs-131 | 1000 | Re-188 | 100 | Pu-234 | 100 |
| 50. Cs-132 | 10 | Os-185 | 1 | Pu-235 | 100 |
| 51. Cs-134 | 0,1 | Os-191 | 100 | Pu-236 | 1 |
| 52. Cs-135 | 100 | Os-191m | 1000 | Pu-237 | 100 |
| 53. Cs-136 | 1 | Os-193 | 100 | Pu-238 | 0,1 |
| 54. Cs-137 | 0,1 | Ir-190 | 1 | Pu-239 | 0,1 |
| 55. Cs-138 | 10 | Ir-192 | 1 | Pu-240 | 0,1 |
| 56. Ba-131 | 10 | Ir-194 | 100 | Pu-241 | 10 |
| 57. Ba-140 | 1 | Pt-191 | 10 | Pu-242 | 0,1 |
| 58. La-140 | 1 | Pt-193m | 1000 | Pu-243 | 1000 |
| 59. Ce-139 | 1 | Pt-197 | 1000 | Pu-244 | 0,1 |
| 60. Ce-141 | 100 | Au-198 | 10 | Am-241 | 0,1 |
| 61. Ce-143 | 10 | Au-199 | 100 | Am-242 | 1000 |
| 62. Ce-144 | 10 | Hg-197 | 100 | Am-242m | 0,1 |
| 63. Pr-142 | 100 | Hg-197m | 100 | Am-243 | 0,1 |
| 64. Pr-143 | 1000 | Hg-203 | 10 | Cm-242 | 10 |
| 65. Nd-147 | 100 | Tl-200 | 10 | Cm-243 | 1 |
| 66. Nd-149 | 100 | Tl-201 | 100 | Cm-244 | 1 |
| 67. Pm-147 | 1000 | Tl-202 | 10 | Cm-245 | 0,1 |
| 68. Pm-149 | 1000 | Tl-204 | 1 | Cm-246 | 0,1 |
| 69. Sm-151 | 1000 | Pb-203 | 10 | Cm-247 | 0,1 |
| 70. Sm-153 | 100 | Bi-206 | 1 | Cm-248 | 0,1 |
| 71, Eu-152 | 0,1 | Bi-207 | 0,1 | Bk-249 | 100 |
| 72. Eu-152m | 100 | Po-203 | 10 | Cf-246 | 1000 |
| 73. Eu-154 | 0,1 | Po-205 | 10 | Cf-248 | 1 |
| 74. Eu-155 | 1 | Po-207 | 10 | Cf-249 | 0,1 |
| 75. Gd-153 | 10 | At-211 | 1000 | Cf-250 | 1 |
| 76. Gd-159 | 100 | Ra-225 | 10 | Cf-251 | 0,1 |
| 77. Tb-160 | 1 | Ra-227 | 100 | Cf-252 | 1 |
| 78. Dy-165 | 1000 | Th-226 | 1000 | Cf-253 | 100 |
| 79. Dy-166 | 100 | Th-229 | 0,1 | Cf-254 | 1 |
| 80. Ho-166 | 100 | Pa-230 | 10 | Es-253 | 100 |
| 81. Er-169 | 1000 | Pa-233 | 10 | Es-254 | 0,1 |
| 82. Er-171 | 100 | U-230 | 10 | Es-254m | 10 |
| 83. Tm-170 | 100 | U-231 | 100 | Fm-254 | 10 000 |
| 84. Tm-171 | 1000 | U-232 | 0,1 | Fm-255 | 100 |
| 85. Yb-175 | 100 | U-233 | 1 |  |  |

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  24

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՐԿԱՐ ԱՊՐՈՂ ՌԱԴԻՈՆՈՒԿԼԻԴՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԴՐԱՆՑԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

| Ռադիոնուկլիդներ | Կիսատրոհման ժամանակահատվածը | Առանձին i-ին ռադիոնուկլիդի թույլատրելի տեսակարար ակտիվությունը ԹՏԱi, կԲկ/կգ |
| --- | --- | --- |
| 1. 54Mn | 312 օր | 1.0 |
| 2. 60Со | 5,3 տարի | 0.3 |
| 3. 65Zn | 244 օր | 1.0 |
| 4. 94Nb | 2,0 х 104 տարի | 0.4 |
| 5. 106Ru+106mRh | 368 օր | 4.0 |
| 6. 110mAg | 250 օր | 0.3 |
| 7. 125Sb+125mTe | 2,8 տարի | 1.6 |
| 8. 134Cs | 2,1 տարի | 0.5 |
| 9. 137Cs+137mВа | 30,2 տարի | 1.0 |
| 10. 152Eu | 13,3 տարի | 0.5 |
| 11. 154Eu | 8,8 տարի | 0.5 |
| 12. 90Sr+90Y | 29,1 տարի | 10.0 |
| 13. 226Ra | 11,6 х 103 տարի | 0.4 |
| 14. 232Th | 1 х 1010 տարի | 0.3 |
| 15. U բնական |  | 0.3 |
| 16. 233U* | 1,58 + 05 տարի | 4.0 |
| 17. 234U* | 2,44 + 05 տարի | 4.0 |
| 18. 235U* | 7,04 + 08 տարի | 1.0 |
| 19. 238U* | 4,47 + 09 տարի | 4.0 |